## 医共体组织
绍兴第二医院医共体2025年秋季医展会集团采购设备需求汇总表
设备编号 | 采购单位 | 设备名称 | 数量 | 预算价 （单价：万元） | 预算价 （总价：万元） | 是否允许进口 | 核心技术参数
1 | 兰亭院区 | 全身心肺复苏模型 | 2 | 1.08 | 2.16 | 否
2 | 兰亭院区 | 高压氧专用呼吸机 | 1 | 25 | 25 | 否 | 需要在高压氧舱内使用
3 | 兰亭院区 | 介入专用手术床 | 1 | 13.5 | 13.5 | 否 | 适用于介入手术，全碳纤维床板可透视面长度：≥1750mm；全碳纤维无金属检查长度：≥ 1200mm；横向移动行程：≥220mm ；纵向移动行程：≧820mm
4 | 兰亭院区 | 体外反搏 | 1 | 22 | 22 | 否
5 | 延安路院区 | 人体成分分析仪 | 1 | 25 | 25 | 是
6 | 延安路院区 | 功率自行车（小黄车带靠背） | 1 | 2 | 2 | 否
7 | 延安路院区 | 上肢功率车 | 1 | 6 | 6 | 否
8 | 延安路院区 | 固定力量器械（腿部推举、胸推、划船等） | 1 | 22 | 22 | 否
9 | 延安路院区 | 医用干燥柜 | 1 | 6.5 | 6.5 | 否 | 容积≥400L；宽度≤1050mm；深度≤510mm；采用电加热方式；双门结构，门体中部采用双层PC透明玻璃结构；具备侧部除湿功能；采用电磁锁，电磁锁吸合处位于门体上部和下部，非电插锁
10 | 延安路院区 | 吸引器 | 3 | 0.645 | 1.935 | 是 | 前端侧孔，双向阀门，直径5mm，长36cm
11 | 兰亭院区 | 间接眼底镜 | 1 | 5 | 5 | 是 | IOS智能光学系统；主机光学结构能够与LED光源和卤素灯泡兼容；10. 瞳距调节范围：48-76mm；头带上附有光照强度无级控制器
12 | 兰亭院区 | 手术前房角镜 | 1 | 2 | 2 | 是 | 采用直接成像原理；可通过旋转镜头来满足对镜头位置的不同的需求；可适合用于小儿患者的术后检查；适用高温高压消毒
13 | 兰亭院区 | 多导睡眠监测仪 | 2 | 15 | 30 | 否
14 | 漓渚分院 | 口腔综合治疗仪（牙科椅） | 2 | 7 | 14 | 否 | （1）采用进口阻燃纤维皮料，皮革表面需防霉抗菌，质地柔软、舒适耐磨，方便擦洗消毒（提供报关凭证及检测报告），原厂质保5年。（参照ASTM G21-2021标准，抗真菌性能测定；参照 ISO 22196:2011标准，大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率皆不低于 99.9%）。（2）专业蝴蝶形靠背，肩部较窄，靠背及坐垫均有一体式护腰设计，可有效保护腰部，为患者腰部有良好的支撑，提高患者治疗的舒适度。（2）六灯珠感应口腔灯，白光/黄光/混光三种模式切换，一键防固化模式。
15 | 漓渚分院 | 裂隙灯显微镜 | 1 | 5.5 | 5.5 | 否 | 1.倍率形式：转鼓式5级变倍 2.目镜：12.5× 3.总倍率/视场直径：6.3×/∅33mm、10×/∅22.5mm、16×/∅14mm、25×/∅8.8mm、40×/∅5.5mm 4.瞳距调节范围：55mm~75mm 5.屈光度调节：-5D~+3D 6.裂隙宽度：0mm~14mm连续可调(在14mm时，裂隙呈圆形)
16 | 漓渚分院 | 非接触性眼压计 | 1 | 7.5 | 7.5 | 否 | 1.显示器：7英寸彩色TFT LCD显示器，触摸屏。 2.自动追踪： AT2D：可实现上下、左右两个方向，距检测目标5mm距离范围内的自动追踪对焦。 AT3D：可实现上下、左右、前后三个方向，距检测目标5mm距离范围内的自动追踪对焦。 3.测量模式:SPC30,SPC60,30,60 4.自动调节气压测量(SPC): 在自动调节气压模式(SPC30)下，自动控制气压峰值测量在30mmHg内的眼压。 在自动调节气压模式(SPC60)下，自动控制气压峰值测量在60mmHg内的眼压。 5.角膜补偿功能:产品具有角膜厚度补偿功能，可在角膜厚度补偿窗口中手动输入角膜厚度。 6.光斑直径：包含，但不限于∅0.2mm、∅1mm、∅2mm、∅5mm、∅10mm、∅14mm
17 | 漓渚分院 | 雾化吸入器 | 1 | 4.5 | 4.5 | 否 | 1.语音播报功能：全程语音播报； 2.模式切换：常温雾化、加热雾化及薰蒸模式自由切换； 3.温度检测方式：管路出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同； 4.雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%； 5.可以加中药、也可以加西药，机器内部自主升温降温，无需外置加热管路（加热丝等），管路为一次性管路，无管路消毒问题。
18 | 平水分院 | 智能健康小站 | 1 | 5 | 5 | 否 | 用于血压、身高、体重测量信息及个人信息的采集与传输；系统要求支持身份证、社保卡、医保电子凭证等方式登录，并 可通过接口上传至电子健康档案、HIS 系统、电子病历系统等；包含多种登录方式，可由检测者自主选择，登录后自动进行各项目检测，包 含血压和身高体重。软件操作界面、流程简洁明了。测量完成后，生成个性化的健康管理报告；测量过程全程语音提示；身高测量精确度不大于±0.5cm；体重测量精确度不大于±0.1kg。
19 | 福全分院 | 医用红外热像仪 | 1 | 8.5 | 8.5 | 否 | 1、探测器：非致冷焦平面红外探测器 2、帧像素：≥384×288×14Bits 3、工作波段：8-14μm 4、帧频：≥30帧/秒 5、温度分辨率：NETD≤0.1 ℃ 6、测温范围：30℃-42 ℃ 7、工作距离：0.5m-3m
20 | 福全分院 | 牙科种植手术工具盒 | 1 | 4 | 4 | 是 | 奥齿泰OSSTEM-OTSK-D，至少包含外科种植、修复工具56种以上，钻头自带停钻器，能精确控制种植深度，保证手术安全。
21 | 稽东分院 | 毫米波治疗仪 | 1 | 4.2 | 4.2 | 否 | 5寸触摸屏操作，治疗仪输出功率60mW，允差±30%；治疗仪每路输出均应有输出状态指示；其显示的功率值换算为实际功率密度其偏差不大于±30%；治疗时间1～99min 连续可调，每按一次调节时间为1min，长按时间设置键时步进为10min，误差不超过±2%。
22 | 稽东分院 | 手动体外除颤器 | 1 | 2.8 | 2.8 | 否 | 同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。可升级监护功能：SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。
23 | 稽东分院 | 病人监护仪 | 2 | 1 | 2 | 否 | 标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。整机防水等级≥IPX1。共模抑制能力＞106db。
24 | 稽东分院 | 臭氧消毒机 | 1 | 1 | 1 | 否 | 床罩消毒机。臭氧产量：＞5000mg/h，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、黑曲霉菌杀灭对数值＞3（提供检测报告），对放置于床单位消毒袋内床单上的自然菌杀灭对数值＞1（提供检测报告）。
25 | 稽东分院 | 便携式医用电动吸引器 | 2 | 0.5 | 1 | 否 | 1.极限负压：-0.08MPa/600mmHg，2.抽气速率≥20L/min，3.储液瓶容量≥1L。
26 | 稽东分院 | 等离子消毒机 | 1 | 0.5 | 0.5 | 否 | 开机60min内，对白色葡萄球菌的杀灭率>99.94％以上（提供相应检测报告）对空气的自然菌的消亡率>96.99％ （提供相应检测报告），离子箱寿命≥50000h（提供相应检测报告），带温湿度、PM2.5空气质量监控模块显示。
27 | 稽东分院 | 手动推车 | 1 | 0.45 | 0.45 | 否 | 抢救车。主要由铝、钢结构组成；四柱承重；一体化台面，两侧带扶手；护栏三面无空隙，台面上配软玻璃；中控锁，五层抽屉，有分隔片，可自由分隔，封口有插槽式标示牌；有除颤器平台、副工作台、杂物盒、伸缩输液架、网篮内可置锐器盒、ABS双污物桶、除颤板、伸缩氧气瓶支架；万向静音轮，两只带刹车功能。
28 | 稽东分院 | 微量注射泵 | 3 | 0.3 | 0.9 | 否 | 具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器；具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态；带蓄电池，电池充满电后可持续工作6小时以上；注射时针头脱落会自动报警；具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“针筒推尽”、“针筒没有夹住报警”、“注射器推杆安装错误”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“电池欠压”、“电池电量耗尽”、“遗忘操作报警”、“网供电中断”、“供电中断”等报警；自动识别10ml、20ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h；注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）；快进速度可设置，10ml:5~400ml/h, 20ml:5~600ml/h, 50ml:5~1500ml/h。
29 | 稽东分院 | 手摇式病床（带床头柜） | 10 | 0.25 | 2.5 | 否 | 可拆卸式床头板、床尾板，可以一键锁定，方便拆卸；左右两侧采用五档不锈钢提拉式护栏，有自动锁紧功能，收缩时略高于床面，能有效防止床垫移动，伸展时高度430mm；带刹静音万向轮，轮毂两侧配有防尘盖，能防止异物缠绕；床下配置整体搁物架，有四个引流挂钩，有四个输液杆插孔；背部、腿部角度可调节，背部折起角度0-75度±5˚，腿部折起角度0-40（±5）度；配置翻转式餐桌板；配置床头牌；带床垫、床头柜各1，床垫厚度≥6cm。
30 | 稽东分院 | 医用分子筛制氧机 | 2 | 0.45 | 0.9 | 否 | 最大推荐氧流≥6L/min、氧浓度≥90%。最大限定压力：0.077MPa（出氧口）。雾化率≥0.1ML/min。在最大推荐流量时，施加7kPa的背压，流量变化：正负10%以内。
31 | 稽东分院 | 红外耳温计 | 2 | 0.35 | 0.7 | 否 | 测量时间：2–3秒；温度显示范围：20°C-42.2°C；试验准确性 ：±0.2°C；显示分辨率：0.1°C；基座：单盒小基座(20个耳温套)。