## Sheet1
绍兴第二医院医共体2026年秋季医展会集团采购设备需求汇总表
序号 | 采购单位 | 设备名称 | 核心技术参数 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 是否允许进口 | 备注
1 | 急诊医学科（延安路院区） | 转运呼吸机 | 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源 ；呼吸机主机重量（含电池）≤4kg；采用≥7英寸彩色TFT触摸控制屏；标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV；呼吸管路无需额外连接外置流量传感器，即可实现通气和监测功能。 | 1 | 9 | 9 | 否
2 | 口腔科（延安路院区 | 次氯酸发生器 | 可供牙椅数：≥20台；次氯酸水生成量：≥600L/h；采用化学合成法生成工艺，产生微酸性次氯酸水；具有远程故障预警与诊断功能、具有原料液位报警提示功能、次氯酸储水箱液位报警提示功能；具备源水检测功能，无水保护装置，低流量报警功能，断电自恢复；采用独有的全系统运行闭环控制，保障系统生成的次氯酸的一致性，并且所有生产数据实时记录，可追溯。 | 1 | 6.7 | 6.7 | 否
3 | 兰亭骨科 | 普通肩关节牵引架 | 用于肩关节镜、肘关节镜、腕关节镜手术；角度档位：支持0°、30°、45°三档固定角度，满足沙滩椅位肩关节镜手术不同体位需求；固定方式：通过Clark套筒固定于标准手术床轨道，无需电源、气源，纯机械无源结构；套筒为选配配件，主机不含套筒；主体材质：医用不锈钢，可高温高压蒸汽灭菌，可重复使用。 | 1 | 3 | 3 | 是
4 | 手术室（延安路院区） | 头颈部内镜手术建腔器（经锁骨下、经颏下） | 适用于腔镜下甲状腺手术 | 1 | 1.5 | 1.5 | 否
5 | 病理科（延安路院区） | 电热恒温培养箱 | 容积：160L；3.加热功率：≤380W； 控温范围：室温+5℃～80℃；智能型十段可编程控制，实现温度的曲线编程运行；用于切片烤片归档使用。 | 1 | 0.8 | 0.8 | 否
6 | 口腔科（延安路院区） | 种植体定位器 | 种植体定位器主机 1个。2.探测传感器'7’字型2个，mini '1’字形2个 3.主机保护套 30个。5，底座 1个 | 1 | 1.1 | 1.1 | 否
7 | 康复（联合）中心 | 功率自行车 | 具有医疗器械注册证；具有≥5种主模式，至少包括：快速模式、手动模式、登山模拟模式、目标模式和测试模式；可实时显示训练参数，至少包括：设定阻力、运行时间、速度、转速、距离、心率、消耗热量等 | 2 | 2 | 4 | 否
8 | 康复（联合）中心/兰亭急诊 | 呼末二氧化碳监测仪 | CO2测量范围：0-40%；呼吸率测量范围：0-150bpm；呼吸率测量精度：±1bpm ；气体采样流速：50～150ml/min;范围内可调 ；显示参数：EtCO2,FiCO2,RR, | 2 | 1.9 | 3.8 | 否
9 | 科教科 | 腹腔穿刺模型 | 可进行腹腔穿刺，操作正确可抽出腹腔积液，穿刺部位有：脐与左髂前上棘连线中外1/3交界处，脐与耻骨联合连线中点上方1.0cm、偏左或偏右1.5cm处和脐水平线与腋前或腋中线之延长线的交点；有电子警示系统，穿刺正确与否均有提示，穿刺位置不正确（扎到腹壁下动脉时），会出现提示灯亮起； 可进行腹腔诊断性穿刺与治疗； 可与卵巢囊肿浊音叩诊鉴别，由于穿刺囊可以放置不同位置可讲解与其它疾病鉴别诊断。 | 1 | 0.71 | 0.71 | 否
10 | 科教科 | 骨穿模型 | 成年整体人模型，关节灵活，采用高分子材料，环保无污染；可进行双侧髂后上棘骨髓穿刺；可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术：托起头部可使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液，胃容量为200ml,可连接真实的洗胃机进行操作；配套骨髓穿刺教学软件通过扫码提供多媒体教学，系统涵盖髂前骨髓穿刺术、髂后骨髓穿刺术、胸骨骨髓穿刺术的核心知识与操作演示。 | 1 | 0.85 | 0.85 | 否
11 | 科教科 | 胸腔（背部）穿刺训练模型 | 1.模型具有示教模块，可显示肋骨、皮肤层、脂肪层、背阔肌、肋间神经血管、肋间肌、壁层胸膜、脏层胸膜、肺及进针位置等。 2.支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。 | 1 | 0.62 | 0.62 | 否
12 | 科教科 | 腰椎穿刺模型 | 1.可进行腰椎穿刺，椎管内麻醉，包括：蛛网膜下腔阻滞、硬膜外阻滞、骶管阻滞、蛛网膜下腔与硬膜外腔联合阻滞等。 2.可自备注入不同液体颜色，区分正常或异常脑脊液。 3.可进行Queckenstedt实验，并出现梗阻实验阴性结果。 | 2 | 0.8 | 1.6 | 否
13 | 科教科 | 心肺复苏模拟人 | 1.口腔异物：有真实口腔异物，可进行清除口腔异物检测。 2.在模拟人两乳头连线中点部位进行胸外按压（按压深度 6 厘米，按压频率 120 次/分钟）150万次后，模拟人整体不变形，皮肤不破损。 3.循环/除颤模块可以模拟提供心肺复苏，模拟5焦耳至360焦耳的除颤，模拟输出0mA至140Ma,Rate40至180bpm的起搏器。 4.病例记录模块可以全程记录学员操作的每一个步骤和时间，并针对学员的操作情况实时给出评分，操作记录可以以TXT文档的形式保存。 | 1 | 1.2 | 1.2 | 否
14 | 科教科 | 高质量心肺复苏(QCPR)模型(1套6只) | 1.一套至少包含6个复苏操作模型，并可以堆叠节约空间。 2.总结性反馈报告包括：显示环节总分，操作模式，环节时间，操作日期，使用模型，提供改进建议，显示总按压分数，按压次数，平均按压深度，正确按压深度百分比，正确回弹百分比，频率正确百分比，平均频率，可显示总通气分数，总通气次数，通气良好次数，通气过量的次数，显示平均按压通气循环。提供CCF值（胸部按压分数），环节时间，按压时间，暂停时间，最久暂停时间。 3.总结性反馈报告包含时间线视图，可从整体上查看时间节点和对应的按压深度、按压回弹、按压速度、通气量、通气次数、中断操作时长等，不正确操作可通过颜色进行提示和区分。可以滚动查看整个时间轴，也可以将其折叠以获得简化的概览 。 4.可对2个保存的结果进行并列对比，以了解成绩的变化。 | 1 | 2.1 | 2.1 | 否
15 | 科教科 | 成人气管插管模型 | 1.可行经口、鼻气管插管操作并配置电子监测系统 2.插入气道供气可使双肺膨胀，且有语音提示。 3.插入食管供气可使气体进胃，且有语音提示。 4.喉镜压迫牙齿力度过大，有语音提示。 | 3 | 0.75 | 2.25 | 否
16 | 科教科 | 喉镜（配气管插管、导丝） | 1.检查时可观察咽喉部有癌症病变 2.口腔内会厌部可见癌变模块，可使用压舌板查看病变位置以及性状 3.具有电子监测系统：喉镜检查操作正确对光时，会有相应的指示灯进行提示 4.支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。 | 2 | 0.75 | 1.5 | 否
17 | 科教科 | 女性导尿模型 | 1.配套的定制化导尿教学视频，通过扫码观看多媒体教学，系统涵盖女性导尿术、女性留置导尿管术、女性膀胱冲洗术等核心知识与操作演示，为临床护理教学提供支撑。 2.支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。 | 2 | 0.27 | 0.54 | 否
18 | 科教科 | 男性导尿模型 | 1.配套的定制化导尿教学视频，通过扫码观看多媒体教学，系统涵盖男性导尿术、男性留置导尿管术、男性膀胱冲洗术等核心知识与操作演示，为临床护理教学提供支撑。 2.支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。 | 2 | 0.3 | 0.6 | 否
19 | 科教科 | 外科缝合包扎展示模型 | 1.模型为一成年人躯干，设有至少20个常见手术切口供学生识别。 2.支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。 | 1 | 0.41 | 0.41 | 否
20 | 科教科 | 皮肤缝合模块（标准型） | 1.皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力。 2.支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。 | 20 | 0.01 | 0.2 | 否
21 | 科教科 | 成人气管切开、吸痰护理模型 | 1.模型为成人头至肩部，左侧面部可打开，可直接观察口腔、鼻腔、咽喉的解剖结构，并可动态观察吸痰管插入过程。 2.解剖结构精确，包括：鼻腔、上、中、下鼻甲、及鼻道，口腔、舌、牙、咽、喉、食管、透明气管、支气管等结构。 3.经鼻、口、气管切开处吸痰术，操作正确可以吸出模拟痰液。 4.可用真实负压吸痰器进行吸痰操作。 | 1 | 0.32 | 0.32 | 否
22 | 科教科 | 静脉输液港模型 | 颈动脉搏动：抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复；双侧感知颈动脉搏动。 | 1 | 0.6 | 0.6 | 否
23 | 科教科 | 多功能成人注射手臂模型 | 模拟血管内有支撑部件，可增加血管表面张力 | 1 | 0.3 | 0.3 | 否
24 | 科教科 | 海姆立克模型 | 1.模型为成年男性上半身，可触及肋骨、胸骨、剑突，便于操作定位。 2.可练习Heimlick （海姆立克）手法、手指排除异物法和呼吸道异物钳取法。 3.可练习站立位以及卧位的排除异物法。 4.支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。 | 3 | 0.4 | 1.2 | 否
25 | 护理部 | 注射泵 | 三类注册证，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注；≥3.5英寸彩色电容触摸屏，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h；注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；自动统计累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；防误推功能；防护类型：防异物及进液等级IP44。 | 50 | 0.35 | 17.5 | 否
26 | 护理部 | 注射泵 | 三类注册证，每六个注射泵配套提供一个泵架（组成六道泵）。 | 30 | 0.5 | 15 | 否
27 | 皮肤科 | 二氧化碳点阵激光 | 1、封离式直流激励二氧化碳激光器； 2、脉冲重复频率：2Hz～1600Hz 可调； 3、配备光斑直径连续可调的变焦手具 4、激光波长：10600nm； 5、扫描图形：多种图形可选：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度、覆盖率可调)。 6、具备大光斑扫描功能，通过相离、相切、相交调节。 7、具备大光斑扫描功能：具有3点、5点、7点分别构成的均匀排列大光斑点阵功能，通过相离、相切、相交调节。 8、配置要求：激光主机1台，七关节平衡锤式导光臂1套，手具头8个，F100mm手具镜座1套，F50mm手具镜座1套，光斑直径连续可调的变焦手具1个，光学图形扫描器1套。 | 1 | 20 | 20 | 否
28 | 皮肤科 | 皮肤镜 | 1.皮肤镜手具图像传感器类型：CCD； 2.皮肤镜手具像素≥1800万像素； 3.皮肤镜手具原图图像分辨率≥5184*3456（非增配相机及其它附属设备性能）； 4.皮肤镜手具支持5K影像拍摄； 5.皮肤镜手具支持1 倍、20 倍、50 倍、200 倍放大功能； 6.镜头靶面直径≥32mm； 7.支持偏振和非偏振连拍：拍摄一次可以实现偏振和非偏振图像的采集，确保采集位置和角度的一致性； 8.具备两步法、三分法（含红、黄、绿提示）、七分法、ABCD法、Menzies法、PASI法则、模式法、Cash法8种法 | 1 | 29.8 | 29.8 | 否
29 | 门诊部（延安路） | 全自动血压计（工作站） | 血压数据自动导入医院医生工作站HIS系统；工作站整体一体化设计，配置万向轮；内置读卡器，支持社保卡读卡信息；内置扫码器，支持条码、二维码读取；测量方法：示波法；手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导；臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 | 3 | 3.8 | 11.4 | 否
30 | 药学部 | 药物浓度分析系统（全自动化学发光免疫分析仪） | 采用碱性磷酸酶化学发光免疫分析技术，专为治疗药物监测（TDM）设计；最高测试速度120T/H，首份报告≤10min，批内精密度≤8%，携带污染率≤5×10⁻⁶，发光值线性相关系数r≥0.99；3.支持血清、血浆、全血多类型样本检测，适配多科室临床需求；5.配套多规格自研试剂（20/50/100人份），14项已取证检测项目，覆盖免疫抑制剂、抗肿瘤药、抗感染药、精神类药物等多品类；6.具备自动稀释功能，适配高低浓度样本检测场景。 | 1 | 9.8 | 9.8 | 否
31 | 肛肠外科（盆底中心） | 超声雾化熏洗仪 | 超声振荡频率1.7MHz，偏差：≤±10%； 最大雾化率≥2mL/min；红光照射红光发生器发光管的波长范围为655nm±10nm；雾化水槽内水温≤50℃；具备超温保护装置保护温度；具备低水位控制装置低水位提示或停机装置。 | 1 | 5 | 5 | 否
32 | 病理科 | 冷激光玻片打号机 | 冷激光（紫外）打印，无异味，字迹清晰不褪色；可实现与病理科工作软件兼容联机，可打印二维码，无需色带或墨盒耗材；打印反应速度快，每分钟≥10只。 | 1 | 9.3 | 9.3 | 否
33 | 兰亭病区 | 治疗车 | 定制；650*450*900mm，整车采用优质304不锈钢材质，面板采用拉丝抗指纹板，厚度1.2mm，台面光滑圆角；脚料采用25mm圆管，1.2mm；单抽屉，配置金丝莱德三节静音滑轨；底部配置4只台湾品牌得胜刹车轮，配防撞轮 | 12 | 0.2 | 2.4 | 否
34 | 平水分院 | 颈腰椎电动牵引床 | 微电脑控制，传感器控制拉力；双向对抗式牵引 | 1 | 2 | 2 | 否
35 | 平水分院 | 除颤仪 | 1.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数，支持手势操作、自动亮度调节。 2.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 3.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。 4.除颤充电迅速，开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，充电至200J≤4s。 5.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。 | 2 | 3.5 | 7 | 否
36 | 平水分院 | 洗胃机 | 压力值：47~67KPa，自动洗胃进液量：≤350ml/次，自动洗胃吸液量：≤450ml/次，自动洗胃周期：≤40s。 | 1 | 1.5 | 1.5 | 否
37 | 平水分院 | 口腔综合治疗椅 | 1.注册使用期限为≥16年 2.整个消毒过程具有排空吹干功能，防止细菌滋生、整个过程需：消毒-冲洗-吹干。 3.可拆卸式陶瓷痰盂，可配感应取水功能，痰盂整体可向内、向外各旋转90度。 4.多关节的助手架方便使用，可水平旋转，垂直抽拉；四联独立挂架，每个挂架均可独立旋转；枪架采用光电感应控制；带≥10键位触摸副控面板，包括：口腔灯、漱口水、冲盂水、复位键、痰位键、锁屏键以及牙科椅升、降、俯、仰； | 1 | 5 | 5 | 否
38 | 平水分院 | 艾灸治疗仪 | 1、艾灸装置滤烟功能：设备具有三元滤烟功能，可净化艾条产生的油烟，净烟速度分三档可选(高速-中速-低速)。 2、操作显示屏≥10寸，为触摸液晶屏显示 3、电动升降灸台：操作触摸屏和遥控器，操作上升，下降（行程1cm-20cm，误差±1）。 4、具有二类医疗器械注册证。 | 2 | 7.8 | 15.6 | 否
39 | 平水分院 | 视力筛查仪 | 1.产品适用年龄范围​检查范围应适用于6个月至1周岁的婴儿、幼儿、儿童及成人。(注册证上标注的“适用范围”为依据) 2.产品主要功能应具有等效球镜度、柱镜度、柱轴、瞳孔大小范围、瞳孔距离、球镜度，斜视功能 3.等效球镜​测量范围： -7.50D 至+7.50D范围之间。与近视对应的等效球镜范围：-7.50D至0.00D；与远视对应的等效球镜范围：0.00D至+7.50D。（需要提供CFDA检测报告证明） | 1 | 10 | 10 | 否
40 | 平水分院 | 经颅磁刺激仪 | 1.采用一键飞梭操作，独立四通道磁疗输出；可同时治疗四个病人。 2.治疗帽治疗头为圆柱形结构，底面直径25mm，高度不大于30mm；与人体接触部位采用聚乙烯专用料制备； 3.治疗时长1-99分钟可调，可连续工作八个小时 4.使用年限大于等于8年 | 1 | 10 | 10 | 否
41 | 平水分院 | 耳甲迷走神经刺激器 | 1.刺激脉冲宽度：100-2000us可自由调节 2.刺激点位：耳甲艇。 3.电极材质具有CMA/CNAS 资质的检测机构出具的生物相容性正式检测报告 4.适应症范围：适用于睡眠障碍、乏力、食欲减退的辅助治疗；配合药物，可以做糖尿病的辅助治疗。 | 5 | 1 | 5 | 否
42 | 稽东分院 | 血流动力监测仪 | 1.设备注册证中需经CFDA明确注册认证，用于心功能的检测，适用于高血压等心脑血管疾病的辅助诊断和指导治疗。 2.具有个体化、可视化、智能化高血压分型精准用药专用报告，通过标准差和柱状图显示体型、血压、动力、阻力、容量的偏离度。检测报告：至少包含高血压分型血流动力表型报告单；血流动力学检测参数报告单、血流动力波形图报告单。 3.检测参数含前负荷：PCWP（肺毛细血管嵌压）；后负荷：SVRI（总外周阻力指数）、AS(主动脉硬化指数)、MAP(平均动脉压)；心脏泵血功能：SV(每搏输出量)、SVI（博指数）、CO(每分钟输出量)、CI(心指数)、TPR(总外周阻力）；基础参数：Z0(胸腔基础阻抗)、HR(心率)；容量参数：TBR（胸腔容量站卧比）。 | 1 | 9.8 | 9.8 | 否
43 | 稽东分院 | 心电图机 | 1.数字式心电图机，支持12导心电图同步采集；2.支持12导心电+心向量同步采集；3.显示屏幕≥10英寸；4.支持智能操作系统，可远程更新升级；5.耐极化电压：±600mV；6.频响范围：0.01-350Hz全频滤波；7.时间常数：≥5s；8.内置热敏打印机，支持报告自动打印；9.具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号；10.对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断；11.配置可充电锂离子电池，电池容量不低于5000mAh；12.持续工作时间≥8小时；13.存储量：支持最高100000份心电数据存储；14.任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能；15.★包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在总价中。 | 1 | 2.8 | 2.8 | 否 | 加配一副导联线
44 | 稽东分院 | 熏蒸治疗仪 | 1.定时时间：1-99min,任意可调；2.温度调节范围：0℃-60℃；3.气体压力：20KPa-50KPa；4.安全类别：I类；5.防护类别：B型；6.工作制：连续运行；7.电源额定电压：AC220V±10%；8.电源额定频率：50HZ±1HZ；9.额定功率：2000W；10.环境温度：-5℃-+40℃；11.相对湿度：30%-80%；12.大气压力：700hpa-1060hpa。 | 1 | 1.8 | 1.8 | 否
45 | 绍兴第二医院医共体漓渚分院 | 高速气涡轮手机 | 1.转速：300000-400000； 2.QD接口; 3.不锈钢机身； 4.按钮式换针； 5.陶瓷轴承； 6.单点喷雾； 7.卫生机头系统 | 30 | 0.065 | 1.95 | 否 | 保修5年
46 | 绍兴第二医院医共体漓渚分院 | 种植手术工具 | 1.持针钳 直细头AI型16cm；2.骨膜剥离器17#；3.口角拉钩活动头；4.手术剪 直窄尖带齿Ⅱ型14cm；5.剔挖器 I型1#C；6.吸唾管 弱吸Φ3.0；7.牙骨凿 圆柄双头7#；8.牙骨凿 圆头扁柄9#；9.牙科测量尺种植用测量尺；10.牙科洁治器I型1#；11.牙探针I型1#；12.组织镊缝合型15cm B1弯头；13.组织镊精细型12cm A2平齿直头；14.器械管理盒 器械要求：表面清洁，周边无毛刺、锋棱、裂纹、砂眼。硬度好，有良好的耐腐蚀性能。 | 2 | 0.5 | 1 | 否 | 保修5年
47 | 绍兴第二医院医共体漓渚分院 | 医用空气消毒机 | 1、开机60min内，对白色葡萄球菌的杀灭率>99.94％以上（提供相应检测报告） 2、开机60min内，对空气的自然菌的消亡率>96.99％ （提供相应检测报告） 3、离子箱寿命≥50000h（提供相应检测报告）。 4、带温湿度、PM2.5空气质量监控模块显示 | 1 | 0.14 | 0.14 | 否 | 保修5年
48 | 绍兴第二医院医共体漓渚分院 | 心肺复苏机 | 1.电动电控型心肺复苏机，重量≤4.0kg，采用3D包裹方式 2.采用PC+ABS硬质背板与软绑带结合 3．按压深度：30-55mm范围以上，按压频率：100-120次/分钟范围内；按压频率误差：≤±1次/分钟；按压释放比：1:1 4．按压模式包括：至少包括连续按压模式，30:2模式，CPR联动模式等 5.主机防水防尘等级≥Ip44 | 1 | 9.8 | 9.8 | 否 | 保修5年
49 | 绍兴第二医院医共体漓渚分院 | 身高体重仪 | 1.身高测量：通过超声波测量；体重测量：工业级称重传感器； 2.体型：国际通用身体质量指数（BMI)； 3.显示方式：4.3寸高品质VA显示屏，可显示当前室内温度、日期和时间 4.测量范围：身高：50－200cm；体重：2kg－200kg；分度值：身高0.5cm；体重0.1kg 5.可折叠设计：机身可折叠. | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 | 保修5年
50 | 手术室（延安路院区） | 超声乳化手柄 | 1.符合人机工效学设计的智能钛合金手柄，内置六晶片 2.频率28.5kHz 3.锁定式灌注管接口消除术中管线意外断开的风险 4.Attune TM六晶片手柄可精准、稳定输送优化的28.5kHz超声能量，并带来更长的冲程长度、高效的切割动力学和优化的空穴效应 5.主要用途与设备连接将电能转换成机械能，切碎晶状体（前段手术） 6.输出功率最大35w 7.振幅最大17微米 | 1 | 9.5 | 9.5 | 是