技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 监护型救护车 |  | 功能：主要为转运、救治和监护病人的专用救护车 |
|  |  | 数量：1辆 |
| 1 | 整车基本要求 |  |
| 1.1 | 工作条件 | （1）适应环境：车辆应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求； （2）车辆适应气温-35℃到60℃之间（自然环境）； （3）相对湿度小于等于80%。 |
| 1.2 | 总体要求 | 能在购买方所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照。 |
| 2 | 车辆技术要求 |  |
| 2.1 | 基本参数 | 响应参数在《车辆生产企业及产品公告》或《汽车产品定型检验报告》内对应体现，标明对应页码。 |
| 2.1.1 | 外形尺寸 | 长≥5500mm,宽≥1900mm,高≥2350mm |
| 2.1.2 | 医疗舱尺度 | 长≥2700mm,宽≥1700mm,高≥1750mm |
| 2.1.3 | 轴距 | ≤3300mm |
| 2.1.4 | 最小离地间隙 | ≤145mm |
| 2.1.5 | 整备质量 | ≤2500kg |
| 2.1.6 | 总质量 | ≥3300kg |
| 2.1.7 | 轮胎 | 215/65R16C |
| 2.1.8 | 油箱容积 | ≥80L |
| 2.2 | 发动机 |  |
| 2.2.1 | 排量 | ≥1.9L |
| 2.2.2 | 燃油 | 汽油 |
| 2.2.3 | 发动机 额定功率 | ≥160Kw |
| 2.2.4 | 尾气排放标准 | 满足国家第六阶段排放标准 |
| 2.3 | 变速箱 | ≥9速自动变速箱 |
| 2.4 | 悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架/ 钢板弹簧式非独立悬架 |
| 2.5 | 其它配置 | 发动机防盗、遥控钥匙、前雾灯、行车电脑、座椅高度调节、隔热玻璃，LED大灯，自动大灯，自动雨刮，定速巡航，驾驶室8寸中控屏 |
| 2.6 | 空调系统 |  |
| 2.6.1 | 冷暖空调 | 前后双空调/双恒温，独立控制。 |
| 2.6.2 | 制热要求 | 在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到16摄氏度以上。 |
| 2.6.3 | 制冷要求 | 在环境温度40摄氏度时，启动冷空调在3分钟内使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。 |
| 2.6.4 | 其他要求 | 驾驶室及医疗舱空调必须为原厂原装空调，均可在当地品牌经销商处享受原厂质保 |
| 2.7 | 其 它 |  |
| 2.7.1 | 水温 | 在高温环境中（自然温度60摄氏度）和驻车状态下发动机连续工作时，其水温在95摄氏以下。 |
| 2.7.2 | 中门窗户 | 医疗舱右侧侧拉门上为多档位可移动式玻璃窗。 |
| 2.7.3 | 外 观 | 救护车车身外表颜色为白色，贴红色彩条，具体按照浙江省院前医疗急救救护车车体统一标识执行。 |
| 3 | 医疗舱及改装 |  |
| 3.1 | 内饰 | 应采用ABS材料模具吸塑成型覆盖 |
| 3.1.1 | 工艺 | 应采用ABS吸塑模具一次成型工艺，整体性强，功能布局清晰，美观实用 |
| 3.1.2 | 材料 | 应采用ABS高分子复合材料。医疗舱内所有内饰需无异味，可再生的环保材料，任何部位不得使用玻璃钢类、纤维类、木质类材料。 |
| 3.1.3 | 材料特性 | 防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、高韧性、抗老化、无异味、无毒、安全性强。 |
| 3.1.4 | 环保性能 | 环保无毒，无重金属（铅、镉、铬、汞）残留，苯质量分数≤100mg/Kg。 |
| 3.1.5 | 防火性能 | 车厢内结构及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| 3.1.6 | 防潮隔热材料 | 医疗舱内部设置有防潮隔热材料，平均温度-20℃时导热系数≤0.034，平均温度40℃时导热系数≤0.041；透湿系数符合GB/T17794-2008 6.8要求；抗老化性符合GB/T 17794-2008 6.12。 |
| 3.1.7 | 安装要求 | 医疗舱内饰安装需与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并具有良好密封性和保温性。 |
| 3.2 | 监护型医疗舱 |  |
| 3.2.1 | 地板 | 防滑抗菌医用地板革，环保无毒，无重金属(铅、镉、铬、汞)残留，苯残留≤100mg/kg，应符合QC/T 941-2013要求。 |
| 3.2.2 | 中隔墙 | 中隔墙将驾驶舱和急救舱完全隔离 |
| a | 材料工艺 | 采用ABS高分子复合材料模具一次性吸塑成形。 |
| b | 推拉窗 | 中隔墙上配有可开启移动式透明推拉窗，推拉窗玻璃带有锁定装置。 |
| c | 密封隔离 | 中隔墙四周与车身连接处有专用密封条密封。 |
| 3.2.3 | 器械平台 | 应能够放置监护仪、心电图机、呼吸机等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。专利设计尼龙材质设备固定底座，针对急救医疗设备设计固定底座，固定稳固，可快速拆迁拿走设备，提供相关专利证书。 |
| a | 材料工艺 | 柜体需采用ABS高分子复合材料模具一次性吸塑成型，防潮、表面易清洗，边角均应采用圆角过度，封边及接口处不可有触手感。 |
| b | 布局要求 | 药品器械柜的布置要便于医护人员的取放操作。 |
| 3.2.4 | 器械平台 | 应能够放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |
| 3.2.5 | 储物柜 | 医疗舱左侧分别为3组吊柜，3组储物柜，中隔墙上方为1组储物柜，右侧柜式床上方为2组敞开式储物盒。 |
| 3.2.6 | 氧气瓶柜 | 安装于医疗舱左侧后门位置，ABS高分子复合材料模具一次性吸塑成型，造型结构便于医护人员对氧气阀的操作和对压力表的观察、装卸。 |
| 3.2.7 | 座椅及柜式床 | 右侧柜式床，前部单人医生座椅1只，座椅靠背可调节角度，配三点式安全带；医生座椅的固定已符合GB 15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求，附有3C认证3点式安全带。 |
| 3.2.8 | 扶手 | 在上下车门处及顶部应安装相应的安全扶手。 |
| 3.3 | 电控系统 |  |
| 3.3.1 | 控制系统 | 1、医疗舱配电采用钥匙点火控制装置，当钥匙开启至二档状态，医疗舱整套供电系统自动连接电瓶电源，全套设备可正常工作，当钥匙退到二档以下或拔出状态，全舱自动断电（起到防止用电器忘关导致电瓶电量流失而无法启动的作用）。 2、微电脑集中控制系统，模块集成设计，电源控制盒内安装了医疗舱内所有的电器保险。 3、触摸式开关面板，可连接三路控制系统，需提供相关电路图或实车照片证明。 4、驾驶室设有照明灯、逆变器等备用开关，控制主机失效时仍能保证车辆重要部分电器使用； 5、尾门备有照明灯、后射灯及排风扇双控开关面板，可与主面板形成双向控制，便于医护人员后门上车进行操作，需提供相关电路图或实车照片证明。 |
| 3.3.2 | 供电系统 | 1、安装实用新型的救护车车载电源装置 2、1000W车载智能逆变系统 3、当车辆钥匙开启后，开启逆变器开关逆变电源开始工作，车辆熄火后医疗舱停止供电，更好的保护原车电瓶。 4、逆变输出电压：220VAC±3% 5、逆变输出频率：50HZ±2% 6、直流电压：12V 7、输出波形：纯正弦波＜2%THD 8、过载保护：超过100-120%，25秒后自动锁机；超载120-200%，1秒自动锁机；超过＞200%，4ms后自动锁机 9、工作温度-15℃-50℃ 10、国家标准GB 2099.1-1996 AC220V接头 11、密封防水带盖车载专用220v插座五只 12、带盖12v插座两个 13、免维护汽车辅助电瓶，容量不小于80AH，在驻车时客供医疗器械使用； 14、双电瓶管理系统可自动连接或断开主副电瓶，确保救护车原车电瓶处于最佳状态，不会因为原车电瓶亏电而影响出车。 |
| 3.3.3 | 照明系统 | 1、LED 长条灯4只、医疗舱内独立控制，照明灯与车顶内饰完美结合，同时便于拆卸维修：舱内光照充足均匀，光线柔和。 2、尾门处冷光源高亮度后射灯，适用于夜间照明。 3、医用可转动射灯2只 |
| 3.3.4 | 外接充电系统 | 220V/16A防水、带防护盖的中国规格外接电源插座，10m长移动电缆。 |
| 3.3.5 | 安全保护 | 电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.4 | 担架系统 |  |
| 3.5.1 | 自动上车担架 | 在医疗舱中间位置安装自动上车担架1副, 能够快速实现高低位转换，便于病人上下救护车。 |
| a | 长度 | 195cm～200cm |
| b | 宽度 | 55cm～60cm |
| c | 最大承重量 | ≥170kg |
| d | 床垫背部 | 采用一次模压成型材料、长度头部及上半身位置，0-75度可调节，脚部0-15度可调。 |
| e | 材质 | 两折三段式床垫，采用高频焊接技术，增大病员的接触面积，舒适度高。外部材料需具有防火，耐腐蚀的要求 |
| f | 轮胎 | 直径≥190mm航空轮胎、前轮固定、后轮360度转向并可锁定装载后轮：置放于担架后腿之上，调节担架折叠后的高度。 |
| g | 结构 | 框架设计，采用铬钢合金材质，亮黄色外喷漆；采用顺应性悬挂系统，通过四支弧形支架吸收震动；前腿：分叉型前腿，后腿：分叉型弧形后腿。 |
| h | 监测功能 | 担架病人头侧的前腿具备打开锁定后有监测以及声音灯光报警功能。 |
| 3.5.2 | 软担架 | 配备1副 由防水尼龙材料制成，设有10个把手，配有手提包； 特别适用于野外，山区和高层楼面救援，易于携带，可以快速到达救援现场； 可进行X光透视。 展开尺寸：≥210×75cm 折叠尺寸：≥55×26cm 自重：≤3kg 承重：≥100kg |
| 3.5.3 | 碳纤维铲式担架：1副 | 规格：承重：≥280Kg， 净重：≤4.7kg，产品尺寸：长≥1723±10mm，宽≤436±10mm，高≤73±5mm， 折叠尺寸≤长1195±10mm;宽436±10mm;高73±5mm - 采用整体碳纤维工艺，具有坚固、自重更轻、承重更大、使用寿命更长、轻便和能进CT、X光、核磁影像，可用于院前急救及院内转运。 - 适合保持病人的脊椎排列，避免二次伤害。 - 具有四种长度可供不同高度的病人选择，有效长度为1150-2000MM。 - 碳纤维材料抗辐射、耐低温、耐高温、强韧性、防静电及耐腐蚀。表面易清洗，可防止液体渗入。担架材质:航空级碳纤维材料，耐腐蚀、耐重压，强度好、重量轻: - 担架两端具有卡扣装置，可分离为左右两部分;在不移动病人的情况下，迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架。 |
| 3.6 | 警示系统 | 1、嵌入式警灯1只(高亮度LED发光体，低功耗，高寿命，维护成本低)，为提高警示性内置至少12路爆闪及配套模块； 2、输出功率≥100w 3、车尾二侧蓝色LED长方形警灯2只，白色LED警灯2只，车尾蓝色LED警灯2只 |
| 3.7 | 供氧系统 | 1、铝制10L氧气瓶2个 2、氧气瓶固定支架采用橡胶卡箍制造，取用方便并带有减震功能 3、隐藏式供氧管路，集中供氧，需提供氧气管路气密性、压力变形、机械强度等检测报告。 4、实现高低压转换，并带有压力调节装置及压力表。； 5、双路即插即用国标氧气快速接口及湿化瓶，同时支持呼吸机快速接入插口。 6、配备氧气快速切换装置，可迅速切换A、B瓶供氧，医护人员可直观掌握及控制氧气余量。 |
| 3.8 | 车辆消杀系统 | 等离子空气消毒机 - 广泛适用于负压救护车、医疗车、急救车、体检车、核酸检测车、疫苗运输车以及公交旅游巴士等公共交通工具的封闭空间内的空气持续循环消毒。 - 对车内封闭空间定流消杀防护，适用体积≥30m³。 - 壁挂式安装方式，空气消毒机持续工作时可实现人机共存。 - 外形尺寸：长+宽+高≤700MM，输入电压DC 12V。 5. 细菌杀灭率≥99.93%，对空气自然菌的消亡率≥90.50%。 6. 臭氧浓度＜0.003mg/m³，紫外线泄漏量＜0.1uW/c㎡,设计循环风量＞240m³/h，可以循环调节风量大小。7. 以紫外线及过滤为主杀毒因子，同时辅助光触媒及释放高浓度离子利用循环风对空间内的空气进行循环消毒，可有效杀灭空气中的细菌和病毒。 8. 空气消毒机可以显示所安装空间内的温度、湿度、PM2.5等空气质量状态。 9. 可用遥控器或触摸面板进行空气消毒机的操作。当机器与手机处于同一WIFI环境下，可以拓展手机控制功能。 10. 10、空气消毒机作为第二类消毒产品，其卫生安全评价结论为合格。11. 空气消毒机最高风速档的稳态工作噪声＜50dB。 12．应配置安装壁挂板。 |
| 3.9 | 呼吸设备 | 简易呼吸器（成人、儿童、婴儿）：各1套 |
|  |  | 吸引器：1台 |
| 4.0 | 抢救设备 | 除颤监护仪：1台 |
|  |  | 转运呼吸机：1台 |
|  |  | 全自动心肺复苏机：1台 |
|  |  | 医疗垃圾桶：1个 |
|  |  | 尖型医疗用品容器：1个 |
| 4.1 | 通讯器材 （与120急救中心匹配） | 车载GPS设备：1套 |

随车医疗设备技术参数要求：

| （一） | 呼吸设备 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 简易呼吸器（成人、儿 童、婴儿） | 1套 |
| 1.1 | 成人型技术参数要求 |  |
|  | 硅胶复苏器是一种自充气手动复苏器，适用于需要全部或间歇通气支持的病人。通气可在提供或不提供补充氧气的情况下实现。 |  |
|  | 挪度硅胶复苏器提供正压通气，并且可以在自主呼吸的情况下采用面罩或者人工气道。 |  |
|  | ★适用于25公斤以上的病人。 |  |
|  | 硅胶物料使复苏球容易再胀起来。 |  |
|  | 对肺部顺应性异常敏感，帮助减低膨胀的危险。 |  |
|  | 综合的输入口/储氧袋阀门，让氧气易于传递。 |  |
|  | 易于装配/折叠，方便清洁和再次使用。 |  |
|  | 可拆解：人工呼吸器各部件连接处能够组装和拆解。 |  |
|  | 通气囊容量≥1600ml。 |  |
|  | 一次性储氧袋更加安全卫生，容量≥2600ml。 |  |
|  | 可手动清洁，也可用自动清洗机或消毒柜进行清洁（储氧袋除外）。 |  |
|  | 除储氧袋外，其他部位均可进行高水平的消毒。 |  |
|  | ★面罩特点： 1.透明面罩，便于对病人进行观察； 2.整体的面罩提供较好的覆盖，而且较容易清洁； 3.即使手比较小仍可紧握； 4.软套确保封密和让病人舒适； 5.面罩十分耐用，极具经济效益； 6.在面罩有封密困难时，独特的多功能面罩盖子提供附加的支持，多功能面罩盖子上的钩扣可让急救员对病人用带固定面罩，具有可选配的头部固定带。 7.面罩和盖子都可再次使用。 ★不含乳胶。 |  |
| 1.2 | 儿童型技术参数要求 |  |
|  | 挪度硅胶复苏器是一种自充气手动复苏器，适用于需要全部或间歇通气支持的病人。通气可在提供或不提供补充氧气的情况下实现。 |  |
|  | 挪度硅胶复苏器提供正压通气，并且可以在自主呼吸的情况下采用面罩或者人工气道。 |  |
|  | ★适用于2.5-25公斤之间的病人。 |  |
|  | 硅胶物料使复苏球容易再胀起来。 |  |
|  | 对肺部顺应性异常敏感，帮助减低膨胀的危险。 |  |
|  | 综合的输入口/储氧袋阀门，让氧气易于传递。 |  |
|  | 易于装配/折叠，方便清洁和再次使用。 |  |
|  | 可拆解：人工呼吸器各部件连接处能够组装和拆解。 |  |
|  | 通气囊容量≥500ml。 |  |
|  | 一次性储氧袋更加安全卫生，容量≥600ml。 |  |
|  | 可手动清洁，也可用自动清洗机或消毒柜进行清洁（储氧袋除外）。 |  |
|  | 除储氧袋外，其他部位均可进行高水平的消毒。 |  |
|  | 面罩特点： 1.透明面罩，便于对病人进行观察； 2.整体的面罩提供较好的覆盖，而且较容易清洁； 3.即使手比较小仍可紧握； 4.软套确保封密和让病人舒适； 5.面罩十分耐用，极具经济效益； 6.在面罩有封密困难时，独特的多功能面罩盖子提供附加的支持，多功能面罩盖子上的钩扣可让急救员对病人用带固定面罩，具有可选配的头部固定带； 7.面罩和盖子都可再次使用。 不含乳胶。 |  |
| 1.3 | 婴儿型技术参数要求 |  |
|  | 挪度硅胶复苏器是一种自充气手动复苏器，适用于需要全部或间歇通气支持的病人。通气可在提供或不提供补充氧气的情况下实现。 |  |
|  | 挪度硅胶复苏器提供正压通气，并且可以在自主呼吸的情况下采用面罩或者人工气道。 |  |
|  | 适用于2.5公斤以下的病人。 |  |
|  | 硅胶物料使复苏球容易再胀起来。 |  |
|  | 对肺部顺应性异常敏感，帮助减低膨胀的危险。 |  |
|  | 综合的输入口/储氧袋阀门，让氧气易于传递。 |  |
|  | 带有压力调节阀防止压力过大。 |  |
|  | 易于装配/折叠，方便清洁和再次使用。 |  |
|  | 可拆解：人工呼吸器各部件连接处能够组装和拆解。 |  |
|  | 通气囊容量≥240ml。 |  |
|  | 一次性储氧袋更加安全卫生，容量≥600ml。 |  |
|  | 可手动清洁，也可用自动清洗机或消毒柜进行清洁（储氧袋除外）。 |  |
|  | 除储氧袋外，其他部位均可进行高水平的消毒。 |  |
|  | 面罩特点： 1.提供2种型号面罩，适用不同病人：0/0号，0/1号； 2.透明面罩，便于对病人进行观察； 3.整体的面罩提供较好的覆盖，而且较容易清洁； 4.软套确保封密和让病人舒适； 5.面罩十分耐用，极具经济效益； 6.面罩可再次使用。 |  |
|  | 不含乳胶。 |  |
| 2 | 吸引器技术参数要求 | 1台 |
|  | 一、产品特征 |  |
|  | 采用负压泵作负压源，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养，设备运行时压力系统不会产生正压。 |  |
|  | 采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式，其中机内电池在充足情况下可连续使用30分钟以上，并可反复充电，在病人转运过程中使用可直接接在救护车等交通工具的点烟器（DC12V）上。 |  |
|  | 采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接AC100V～240V，50/60Hz或者DC 12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示。 |  |
|  | 通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示。 |  |
|  | 塑料外壳美观、轻巧，携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面。 |  |
|  | 二、主要技术参数 |  |
|  | 极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) |  |
|  | 负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 |  |
|  | 抽气速率：≥20 L/min |  |
|  | 噪声：≤65 dB(A) |  |
|  | 贮液瓶：1000mL（PC塑料） |  |
|  | 电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V |  |
|  | 输入功率：110VA |  |
|  | ≤毛重：5.5 ㎏ |  |
|  | ≤外包装尺寸：41㎝×20.5㎝×42㎝ |  |
| （二） | 抢救设备 |  |
| 1 | 除颤监护仪技术参数要求 | 1台 |
|  | 重量：≤4.3kg（标配，不含电池） |  |
|  | 彩色电容触摸屏≥9英寸, 分辨率1200×1020像素，可显示≥7通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节 |  |
|  | 支持中文操作界面； |  |
|  | 屏幕显示心电波形扫描时间≥36s； |  |
|  | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、12导ECG、血氧饱和度、无创血压、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能； |  |
|  | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J； |  |
|  | 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J |  |
|  | 支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型 |  |
|  | 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 |  |
|  | 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作 |  |
|  | AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时 |  |
|  | 开机时间≤2s，符合临床使用 |  |
|  | 除颤充电迅速，充电至200J≤4s |  |
|  | 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s |  |
|  | 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s |  |
|  | 支持病人接触状态和阻抗值实时显示 |  |
|  | 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能 |  |
|  | 可选配CPR辅助功能，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示 |  |
|  | 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s |  |
|  | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种 |  |
|  | 可选配监护功能：有创血压、体温、呼吸末二氧化碳 |  |
|  | 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册 |  |
|  | 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿） |  |
|  | 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络 |  |
|  | 满足院前院内急救系统的联网通信 |  |
|  | 可无线获取红外耳温枪数据。 |  |
|  | 支持集成床旁超声，可对超声图像增益、深度和TGC进行调节；支持超声图像冻结、回放和保存；支持超声报告回顾、打印和发送；提供创伤检查步骤指引、检查部位打图手法和标准图参考 |  |
|  | 配置110mm记录纸记录仪，可同时打印不少于6通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录 |  |
|  | 可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看 |  |
|  | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量） |  |
|  | 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印 |  |
|  | 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44 |  |
|  | 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击 |  |
|  | 工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 |  |
|  | 具备WIFI无线传输功能，可将监护数据实时传出 |  |
|  | 数据协议必须底层开放，支持数据传输至院前院内信息化平台，同时为保证采购方能拥有完善的售后服务，投标商中标后供货时需提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书原件 |  |
| 2 | 转运呼吸机技术参数要求 |  |
|  | 一、基本特征 |  |
|  | 1．用于在专业医疗机构内部和外部进行急救或转运时使用，对成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持； |  |
|  | 2.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源； |  |
|  | 3.单块电池续航时间≥8小时； |  |
|  | 4.呼吸机主机重量（含电池）≤4kg； |  |
|  | 5.峰值流速≥260L/min； |  |
|  | 6.可配备多功能转运挂钩，灵活便携； |  |
|  | 7.可选配主流CO2监测模块； |  |
|  | 8.采用≥7英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥800 x 600像素； |  |
|  | 9.具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。 |  |
|  | 10.呼吸管路无需额外连接外置流量传感器，即可实现通气和监测功能 |  |
|  | 11.在标准工作状态工作时，在1米处的A加权平均声压级不大于45 dB(A) |  |
|  | 二、通气模式和功能 |  |
|  | 12.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV； |  |
|  | 13.可选高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等），采用定容的控制通气，可以选择【30：2】、【15：2】、【连续按压】三种方式进行操作，通气量由用户设置，不同的病人类型，预设的送气量不同；具备按压频率提示音，符合国籍心肺复苏指南要求，指导按压频率在推荐范围之内； |  |
|  | 14.具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间； |  |
|  | 三、设置参数 |  |
|  | 16.潮气量：20ml-4000ml； |  |
|  | 17.呼吸频率：1-100次/min； |  |
|  | 18.吸气时间：0.10 s～10.0 s； |  |
|  | 19.呼末正压：0-50cmH2O； |  |
|  | 20.压力支持：0-90cmH2O； |  |
|  | 21.吸气压力：5-90cmH2O； |  |
|  | 22.呼气触发灵敏度：自动或1-85%； |  |
|  | 23.触发灵敏度：压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O或自动； |  |
|  | 24.氧浓度：21-100% 。 |  |
|  | 四、其他 |  |
|  | 25.波形显示：压力/时间、流速/时间；二氧化碳/时间（选配） |  |
|  | 26.具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、事件日志等； |  |
|  | 27.呼吸机提供锁屏以及截图功能，可导出保存U盘； |  |
|  | 29.至少具备IP34防尘防水等级； |  |
|  | 30.具备WIFI、蓝牙无线数据传输功能，满足科室信息化的需求。 |  |
|  | 31.可升级蜂窝网络功能。 |  |
| 3 | 心肺复苏机技术参数要求 |  |
|  | 1、符合最新国际2020版ERC和AHA心肺复苏及心血管急救指南中关于心肺复苏替代技术和辅助装置的相关规范，适用于对心跳呼吸骤停的成年患者进行胸外按压等心肺复苏抢救。 |  |
|  | 2、按压技术：采用单点按压结合胸廓束带方式，通过胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。 |  |
|  | 3、按压频率110次／分 |  |
|  | 4、按压深度在30-60mm范围内 |  |
|  | 5、按压释放比1:1 |  |
|  | 6、按压通气模式包括：连续按压模式，30:2模式，CPR联动模式 |  |
|  | 7、30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间≤3秒 |  |
|  | 8、采用PC+ABS硬质背板与软绑带结合，避免纯绑带弹性形变引起按压深度不足，可保障按压深度，提高心肺复苏抢救质量,软硬结合绑带，更符合心肺复苏指南，除了地面、床面以外，在担架位复苏效果同样有保证 |  |
|  | 9、主机上具有按压深度窗口，可显示实际按压深度客观直接的提示按压深度 |  |
|  | 10、最大工作倾斜度：≥60°，在主机工作倾斜度范围内工作状态下，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟。实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米，确保下楼梯、转运途中能维持持续稳定的胸腔按压。 |  |
|  | 11、驱动方式：电动电控。 |  |
|  | 12、电池运行时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间不少于60分钟。 |  |
|  | 13、电池最大充电时间：≤2小时。 |  |
|  | 14、外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。 |  |
|  | 15、具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥15分钟 |  |
|  | 16、按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头未归位，能够手动将按压头推回初始位。 |  |
|  | 17、具有USB接口,用于软件维护与升级 |  |
|  | 18、具有≥16G内存 |  |
|  | 19、心肺复苏机可与呼吸机联动，通过WIFI或蓝牙自动识别，心肺复苏机按压30次后，呼吸机自动通气2次，实现按压通气精准控制。节省人力，提高抢救效率 |  |
|  | 20、一旦有航空转运情况需要，支持空中救援 |  |
|  | 22、抗振性能：频率循环范围5Hz-35Hz-5Hz，振幅值0.35mm，振动循环15次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米 |  |
|  | 23、防撞性能：加速度50m/s2，脉冲持续时间11ms，碰撞1000次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米 |  |
|  | 24、通过跌落试验：跌落高度1.5米，6个面各跌落1次 |  |
|  | 25.防水防尘等级：IP44 |  |
|  | 26.动力电池：可充电锂电池，用户自主充放电不少于500次。 |  |