## 总览
绍兴第二医院医共体总院检验检测试剂耗材及配套服务项目（SXEY-SJ-2021-01） 目录总表
标段号 | 标段名称 | 参考年预算（元） | 中标服务费（元）
01 | 全自动液基细胞检测项目 | 406400 | 7071.36
02 | 全自动免疫组化检测项目 | 1062000 | 18478.8
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 2797616 | 48678.5184
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | 1708510 | 29728.074
05 | 凝血项目 | 1625679.45 | 28286.8224
06 | 特定蛋白检测项目 | 149054 | 2593.5396
07 | 急诊生化检测项目 | 171706.831 | 2987.6989
08 | 化学发光特殊检测项目 | 2176635 | 37873.449
09 | 化学发光免疫检测项目 | 1326760 | 23085.624

## 目录
绍兴第二医院医共体总院检验检测试剂耗材及配套服务项目（SXEY-SJ-2021-01） 目录一览表
带*为标段内核心产品
标段号 | 标段名称 | 目录序号 | 目录名称 | 单位 | 上限价（元） | 参考年用量 | 备注
01 | 全自动液基细胞检测项目 | A01 | 液基细胞检测试剂（耗材） | 人份 | 50.8 | 8000 | 配套驻场技术人员
02 | 全自动免疫组化检测项目 | A02 | 全自动免疫组化检测试剂（耗材） | 人份 | 59 | 18000 | 配套驻场技术人员
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A03 | *甲胎蛋白 | T | 8.5 | 26000 | 配套驻场技术人员2名（需有相应资质）
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A04 | 铁蛋白 | T | 8.5 | 26000
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A05 | *癌胚抗原 | T | 8.5 | 26000
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A06 | *糖类抗原199 | T | 17 | 18000
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A07 | 糖类抗原125 | T | 17 | 19500
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A08 | 糖类抗原153 | T | 17 | 15242
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A09 | *总前列腺特异性抗原 | T | 17 | 19681
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A10 | 游离前列腺特异性抗原 | T | 19 | 19681
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A11 | 异常凝血酶原（PIVKAII） | T | 30 | 500
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A12 | 人附睾蛋白4 | T | 36 | 500
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A13 | *鳞状细胞癌抗原 | T | 24 | 16739
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A14 | 胃泌素释放肽前体 | T | 37.5 | 500
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A15 | 乙肝表面抗原 | T | 8 | 1000
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A16 | 乙肝表面抗体 | T | 8 | 1000
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A17 | 乙肝e抗原 | T | 8 | 1000
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A18 | 乙肝e抗体 | T | 8 | 1000
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A19 | 乙肝核心抗体 | T | 8 | 1000
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A20 | HIV抗原抗体检测（第四代） | T | 13 | 1000
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A21 | 梅毒螺旋体抗体 | T | 13 | 1000
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | A22 | 丙肝抗体 | T | 10 | 1000
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A23 | *甲胎蛋白 | T | 7.5 | 22023 | 配套驻场技术人员（需有相应资质）
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A24 | 铁蛋白 | T | 7 | 1092
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A25 | *癌胚抗原 | T | 7.5 | 22061
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A26 | *糖类抗原199 | T | 14 | 21283
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A27 | *糖类抗原125 | T | 14 | 14009
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A28 | 糖类抗原153 | T | 14 | 5758
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A29 | 总前列腺特异性抗原 | T | 14 | 8319
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A30 | 游离前列腺特异性抗原 | T | 14 | 8319
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A31 | 鳞状细胞癌抗原 | T | 14 | 9261
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A32 | 细胞角蛋白19片段 | T | 14 | 8421
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A33 | 糖类抗原242 | T | 14 | 7149
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A34 | 神经元特异性烯醇化酶 | T | 14 | 7149
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A35 | 糖类抗原724 | T | 14 | 8206
05 | 凝血项目 | A36 | *凝血酶原时间 | T | 0.95 | 70353 | 1.允许缺项（纤维蛋白原降解产物、抗凝血因子10、狼疮抗凝物）； 2.配套驻场技术人员（需有相应资质）
05 | 凝血项目 | A37 | 部分凝血活酶时间 | T | 0.8 | 67914
05 | 凝血项目 | A38 | 凝血酶时间 | T | 1 | 67874
05 | 凝血项目 | A39 | 纤维蛋白原 | T | 2.5 | 67875
05 | 凝血项目 | A40 | *D二聚体 | T | 17 | 64675
05 | 凝血项目 | A41 | 纤维蛋白原降解产物 | T | 9 | 500
05 | 凝血项目 | A42 | 抗凝血因子10 | T | 25 | 500
05 | 凝血项目 | A43 | 狼疮抗凝物 | T | 30 | 500
05 | 凝血项目 | A44 | 反应杯 | 个 | 0.4 | 338691
06 | 特定蛋白检测项目 | A45 | *抗链球菌溶血素O | T | 5.52 | 3000
06 | 特定蛋白检测项目 | A46 | *类风湿因子 | T | 4.63 | 3300
06 | 特定蛋白检测项目 | A47 | 微量白蛋白 | T | 9.3 | 6300
06 | 特定蛋白检测项目 | A48 | α1微球蛋白 | T | 13 | 1400
06 | 特定蛋白检测项目 | A49 | 轻链κ | T | 7.5 | 1200
06 | 特定蛋白检测项目 | A50 | 轻链λ | T | 8.3 | 1350
06 | 特定蛋白检测项目 | A51 | 尿转铁蛋白 | T | 6.74 | 3000
07 | 急诊生化检测项目 | A52 | 丙氨酸氨基转移酶 | ml | 1.71 | 548
07 | 急诊生化检测项目 | A53 | 天冬氨酸氨基转移酶 | ml | 2.425 | 356
07 | 急诊生化检测项目 | A54 | 超敏CRP | ml | 15.84 | 2110
07 | 急诊生化检测项目 | A55 | 尿素氮 | ml | 3.283 | 770
07 | 急诊生化检测项目 | A56 | *肌酐 | ml | 6.092 | 1320
07 | 急诊生化检测项目 | A57 | 尿酸 | ml | 6.529 | 63
07 | 急诊生化检测项目 | A58 | 肌酸激酶 | ml | 9.548 | 1262
07 | 急诊生化检测项目 | A59 | 肌酸激酶同工酶M | ml | 18.359 | 1803
07 | 急诊生化检测项目 | A60 | *葡萄糖 | ml | 3.584 | 712
07 | 急诊生化检测项目 | A61 | 乳酸脱氢酶 | ml | 3.413 | 901
07 | 急诊生化检测项目 | A62 | 淀粉酶 | ml | 10.95 | 5
07 | 急诊生化检测项目 | A63 | 钙 | ml | 21.73 | 145
07 | 急诊生化检测项目 | A64 | 灯泡 | 个 | 2331 | 2
07 | 急诊生化检测项目 | A65 | K电极 | 个 | 11143 | 2
07 | 急诊生化检测项目 | A66 | Na电极 | 个 | 11143 | 2
07 | 急诊生化检测项目 | A67 | Cl电极 | 个 | 11143 | 2
08 | 化学发光特殊检测项目 | A68 | *细胞角蛋白19片段 | T | 15 | 31373 | 配套驻场技术人员（需有相应资质）
08 | 化学发光特殊检测项目 | A69 | *糖类抗原242 | T | 15 | 31851
08 | 化学发光特殊检测项目 | A70 | *神经元特异性烯醇化酶 | T | 15 | 30851
08 | 化学发光特殊检测项目 | A71 | *糖类抗原724 | T | 15 | 32694
08 | 化学发光特殊检测项目 | A72 | 胃蛋白酶原I | T | 17 | 2200
08 | 化学发光特殊检测项目 | A73 | 胃蛋白酶原II | T | 17 | 2200
08 | 化学发光特殊检测项目 | A74 | 糖类抗原50 | T | 15 | 500
08 | 化学发光特殊检测项目 | A75 | 胰岛素 | T | 10.5 | 6800
08 | 化学发光特殊检测项目 | A76 | C肽 | T | 15 | 6900
08 | 化学发光特殊检测项目 | A77 | 降钙素 | T | 15 | 800
08 | 化学发光特殊检测项目 | A78 | TSH受体抗体 | T | 11.8 | 500
09 | 化学发光免疫检测项目 | A79 | *雌二醇 | T | 8.5 | 8500 | 配套驻场技术人员（需有相应资质）
09 | 化学发光免疫检测项目 | A80 | *泌乳素 | T | 8.6 | 7700
09 | 化学发光免疫检测项目 | A81 | 孕酮 | T | 8.5 | 9400
09 | 化学发光免疫检测项目 | A82 | 卵泡雌激素 | T | 8.6 | 7000
09 | 化学发光免疫检测项目 | A83 | 黄体生成素 | T | 8.5 | 7500
09 | 化学发光免疫检测项目 | A84 | 睾酮测定 | T | 8.6 | 7400
09 | 化学发光免疫检测项目 | A85 | 性激素结合球蛋白 | T | 23 | 500
09 | 化学发光免疫检测项目 | A86 | 硫酸脱氢表雄酮 | T | 16 | 500
09 | 化学发光免疫检测项目 | A87 | *人绒毛膜促性腺激素 | T | 9 | 8000
09 | 化学发光免疫检测项目 | A88 | 抗环瓜氨酸抗体 | T | 32 | 2700
09 | 化学发光免疫检测项目 | A89 | 叶酸 | T | 13 | 5100
09 | 化学发光免疫检测项目 | A90 | 维生素B12 | T | 12.5 | 4400
09 | 化学发光免疫检测项目 | A91 | 高敏肌钙蛋白I | T | 24 | 25900
1.需支持完成方法学性能验证（适用时）和每年1-2次的项目仪器校准工作并提供校准报告，配套提供其他检测相关校准品和耗材等。提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册。支持双向lis通讯。可溯源，并提供相关资料。
2.安装要求：由销售方将货送至医院安装现场；验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准；维保及提供维保需要的相关配件。

## 技术参数要求
绍兴第二医院医共体总院检验检测试剂耗材及配套服务项目（SXEY-SJ-2021-01） 技术参数要求表
标段号 | 标段名称 | 参数序号 | 技术参数要求
01 | 全自动液基细胞检测项目 | ▲1 | 适用范围：包括宫颈细胞、针吸细胞、痰细胞、浆膜腔积液细胞、内窥镜细胞等系列，支持细胞块制备
01 | 全自动液基细胞检测项目 | 2 | 制片原理：采用离心沉降或膜式技术，每片制片时间≤3分钟，每天制片数量≥300张
01 | 全自动液基细胞检测项目 | ★3 | 阅片效率：细胞数量≥5000个，制成的薄片诊断面积直径≥15毫米的圈
01 | 全自动液基细胞检测项目 | 4 | 制片过程中，根据不同样本细胞可选择不同制备序号来执行程序
01 | 全自动液基细胞检测项目 | 5 | 在处理标本时，遇到粘液、血性标本用专用清洗液去除干扰成分，富集细胞及诊断成分，以致达到制片的最好效果
01 | 全自动液基细胞检测项目 | 6 | 同一样本最大制片数量≥10张，并在需要时样本可直接进行 HPV检测、衣原体、淋病等微生物检测
01 | 全自动液基细胞检测项目 | 7 | 自动批量染色，每批次可处理的标本量为1人份至48人份
01 | 全自动液基细胞检测项目 | 8 | 染色制片时间≤2小时
01 | 全自动液基细胞检测项目 | 9 | 图文报告系统：中/英文的报告系统
01 | 全自动液基细胞检测项目 | ▲10 | 细胞保存液：可用于人乳头瘤病毒产品及抗P16/Ki-67产品细胞学样本的采集、保存和检测，并提供相关材料
01 | 全自动液基细胞检测项目 | 11 | 可使用蓝牙传输数据，实现制片染色无线监控管理
02 | 全自动免疫组化检测项目 | 1 | 适合多种样本类型：石蜡、冰冻、血液、细胞等检测样本
02 | 全自动免疫组化检测项目 | ★2 | 同一台机器具有全自动免疫组化和原位杂交染色功能，包括烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色、复染所有步骤全部由一台设备完成
02 | 全自动免疫组化检测项目 | ▲3 | 在一个工作流程中可同时进行IHC、ISH、IF等检测，支持多种染色方式，可进行双染、三染、四染、五染及CINtec plus细胞学染色
02 | 全自动免疫组化检测项目 | ▲4 | 支持FDA和/或CFDA认证的肺癌ALK（D5F3）伴随诊断检测
02 | 全自动免疫组化检测项目 | 5 | 每台机器每批次可完成≥30张切片的染色，每天可完成≥90张切片染色，支持过夜模式
02 | 全自动免疫组化检测项目 | 6 | 每个片位具有独立加热板，独立控制，具备从室温到100 ℃的加热功能
02 | 全自动免疫组化检测项目 | 7 | 每个片位可完全独立处理不同染色方案，无需集中同类测试运作
02 | 全自动免疫组化检测项目 | ▲8 | 单张切片一抗用量≤100ul，可全玻片覆盖，具有空气混匀系统，保证染色质量稳定
02 | 全自动免疫组化检测项目 | 9 | 每种试剂（包括一抗、二抗）具有独立的加样管路，避免交叉污染，提高工作效率
02 | 全自动免疫组化检测项目 | 10 | 仪器具有自动清洗功能,，可完成对加热板，管路等日常保养
02 | 全自动免疫组化检测项目 | 11 | 脱蜡液不含酒精与二甲苯，符合环保标准，废液无需分开收集，简化处理流程
02 | 全自动免疫组化检测项目 | ▲12 | 提供一抗不少于100种，其中ER、PR、C-erbB-2、CD117、CD20、肺癌ALK、PDL-1必须有三类注册证，且三类试剂必须与配套仪器属于同一公司品牌
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | ★1 | 提供厂家全自动免疫流水线系统，系统应由轨道连接多台仪器，流水线投标人提供的线上免疫分析仪器需为同一品牌产品，可实现自动进样、离心、开盖、样本管理、全自动免疫检测、信息管理
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 2 | 流水线上采用无线射频技术识别、分配、管理样本，具有全程跟踪样本管的能力，同时整条流水线条形码扫描仪≤3个，避免多次阅读出错
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 3 | 流水线线上设备可单独设置指定模块状态，无需所有设备转至待机状态
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 4 | 流水线在线连接的所有检测仪器均可独立工作
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 5 | 流水线具有急诊模式和通道，能随时插入急诊实现急诊样品优先处理
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 6 | 流水线系统前后处理均可同时使用13mm和16mm两种口径的样本管
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 7 | 流水线系统连接具有灵活性，全程双向或环形双轨设计，样本流程灵活
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | ▲8 | 样本在流水线轨道上及仪器内部运送兼采用单样本运输模式，以保障流水线运行效率，无需架式干预
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 9 | 进样模块进样速度≥750管/小时，进样单元单次进样样本容量≥720管，可连续进样
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 10 | 进样单元可设定急诊专用位置，具有急诊样本插入功能；全自动免疫分析仪每个最小单元模块在线吸样等待缓冲区域至少可容纳8管样本
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 11 | 对错误条码或不清晰条码能有报警提示，条码阅读器可识别各种国际标准条码
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 12 | 开盖单元可开螺旋和直拔盖，线上开盖能力≥800管/小时
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 13 | 离心机为低温高速可调型，具备自动平衡能力，线上离心时间速度≥300管/小时，每次处理样本数≥80管.
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 14 | 对于不需要离心样本可自动调配跳跃离心单元，提高运行效率
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 15 | 应具备提供错误样本管及线下样本管分类的存储区域，便于人工介入
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 16 | 全自动免疫分析仪要求（此节要求，均为对所投免疫分析仪的要求）
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 17 | 全自动免疫分析仪要求：检测速度≥800测试/小时
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 18 | 检测方法：微粒子发光法/电化学发光法
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 19 | 样品针死腔量≤50uL
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | ▲20 | AFP原倍未稀释最大线性范围≥2000ng/mL且HCG原倍未稀释最大线性范围≥15000IU/mL，CEA原倍未稀释最大线性范围≥1000ng/ml
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 21 | 试剂稳定时间：至少可保证连续上机30天，开瓶效期与标贴效期一致
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | ▲22 | 常规肿瘤6项（APF/CEA/CA125/CA199/CA153/TPSA），仪器均提供自动稀释功能
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 23 | 流水线数据管理系统为开放的，可以连接第三方设备，并对其实现管理功能，提供实时TAT的检测
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 24 | 能够集中控制并管理在线仪器；监测和提供检测样本实时状态
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 25 | 可自定义实验室审核规则；具备自动审核结果功能和危急值管理功能
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 26 | 流水线采用双向循环闭合轨道，即样本上载与出样在同一模块，灵活高效，以避免操作人员往返走动。单向轨道需具有3000管/小时以上的样本传输能力
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 27 | 检测项目均不受生物素干扰，必须提供证明文件
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 28 | HBsAg为两步法定量检测，并可溯源到WHO
03 | 免疫化学发光（流水线）检测项目 | 29 | 绍兴有驻守工程师不少于3名（需提供社保及常住绍兴证明）
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | ▲1 | 提供免疫化学发光仪一套，单机最大测试速度≥450T/H
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | ▲2 | 进样仓容量：一次性最多可装载样本量≥400个
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | 3 | 样本针：具有钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能，样本针携带污染率<0.1PPM
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | 4 | 试剂位：试剂位≥35个，2-8℃不间断冷藏
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | 5 | 反应杯：反应单元是一次性反应杯，一次性加载≥1200个
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | ▲6 | 校准质控要求：采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，要求提供原厂校准品和质控品的注册证
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | ▲7 | 所投产品的生产厂家具有CNAS认可的标准化实验室（需提供CNAS认可证书）
05 | 凝血项目 | ★1 | 提供全自动凝血功能检测流水线，由轨道连接多台仪器且提供的线上凝血分析仪器需为同一品牌，可实现自动进样、开盖、样本管理、全自动凝血检测、信息管理等；提供与工作量匹配的进口低温离心机。
05 | 凝血项目 | ▲2 | 检测方法：凝固法、发色底物法、免疫法，至少包含3种检测方法，保证凝血项目的开展
05 | 凝血项目 | ▲3 | 单机检测速度：PT≥360 测试/小时；D 二聚体≥200 测试/小时，PT 单项报告时间≤3 分钟
05 | 凝血项目 | 4 | 独立检测孔：≥16个全功能独立检测孔，且每个检测孔均可进行凝固法、发色底物法、免疫比浊法3种方法检测
05 | 凝血项目 | 5 | 急诊功能：具有独立专用急位，专用急诊位≥10，可直接放置急诊标本，且所有样本可优先检测
05 | 凝血项目 | 6 | 反应杯：单个独立反应杯，可随时添加。非磁珠杯或联体杯，无需反应杯预留样本，无浪费
05 | 凝血项目 | 7 | 试剂冷藏位：≥40个。并且仪器关机后，试剂仓仍能保持冷藏工作
05 | 凝血项目 | 8 | 仪器可实现自动化 APTT 混合补正实验，并绘制出即时型和延迟型混合曲线图， 自动计算Rosner Indeex 值
05 | 凝血项目 | ▲9 | 具有样本分析前质量核查功能：1）HIL项目特异性检测；2）样本量核查；3）异常吸样检测
05 | 凝血项目 | 10 | 纤维蛋白原：可用clauss法直接检测
05 | 凝血项目 | 11 | 具备试剂条码机内自动识别功能，能实时监控试剂及消耗品的数量
05 | 凝血项目 | 12 | 吸液针臂（吸样品、吸试剂）：样本吸液针机械臂、试剂吸液针机械臂分开独立机械运动
05 | 凝血项目 | 13 | 检测状态：具备自动样品预稀释功能，可实时显示样本检测剩余时间
05 | 凝血项目 | ▲14 | PT\APTT\TT\FIB\DD，在国家卫健委和浙江省临检中心EQA有单独分组
05 | 凝血项目 | 15 | D二聚体的线性范围≥5000（mg/L）
06 | 特定蛋白检测项目 | 1 | 单机检测速度：160T/H
06 | 特定蛋白检测项目 | ★2 | 检测原理:免疫散射比浊法
06 | 特定蛋白检测项目 | ▲3 | 标本类型：血清,血浆，尿液，脑脊液等
06 | 特定蛋白检测项目 | 4 | LED技术光学系统或自动校正单色激光光源
06 | 特定蛋白检测项目 | 5 | 测试方法：速率法和终点法
06 | 特定蛋白检测项目 | 6 | 开展包含但不限于标项内所有项目外加B2-微球蛋白
06 | 特定蛋白检测项目 | ▲7 | 抗原过量自动检测，稀释模式：自动稀释、自定义稀释、一键稀释
06 | 特定蛋白检测项目 | 8 | 微量杯、各种规格原始试管可以直接上机
06 | 特定蛋白检测项目 | 9 | 低维护率、高精度加样针
06 | 特定蛋白检测项目 | 10 | 齐全的特定蛋白配套检测试剂，溯源性的校准品和配套质控品
06 | 特定蛋白检测项目 | 11 | 冷藏试剂位≥50个；样品位≥80个，样本位置支持条码扫描
06 | 特定蛋白检测项目 | 12 | 样品臂精确吸样量：2μl-40μl ，试剂探针预加热
06 | 特定蛋白检测项目 | 13 | 有独立急诊样品位
06 | 特定蛋白检测项目 | 14 | 不少于120个半永久性反应杯，具有自动清洗功能，具有空白对照功能
06 | 特定蛋白检测项目 | ▲15 | 在国家卫健委和浙江省临检中心有单独分组
07 | 急诊生化检测项目 | ★1 | 单机测试速度≥400测试/小时（不含电解质装置），所用试剂与生化免疫流水线试剂匹配
07 | 急诊生化检测项目 | 2 | 样品种类:血清,血浆,尿液,脑脊液或其他标本
07 | 急诊生化检测项目 | 3 | 分析方法:终点法,两点法，动力学法，比浊法等多种方法（可选）
07 | 急诊生化检测项目 | 4 | 光源:卤素灯,每只寿命≥1000小时，波长范围:340-800nm（提供≥12个常用波长）
07 | 急诊生化检测项目 | 5 | 常规样品位:≥70个，急诊样品位≥18个
07 | 急诊生化检测项目 | 6 | 样本装载:多规格原试管或样品杯可混合使用
07 | 急诊生化检测项目 | 7 | 样品进样方式：轨道式进样
07 | 急诊生化检测项目 | 8 | 具备急诊随机插入测定功能，最快结果报告时间≤10分钟
07 | 急诊生化检测项目 | ▲9 | 最小反应总体积≤90ul/项目
07 | 急诊生化检测项目 | ▲10 | 比色杯:长寿命硬质玻璃比色杯/石英比色杯
07 | 急诊生化检测项目 | 11 | 适用于远程诊断
07 | 急诊生化检测项目 | 12 | 配备样本和试剂条形码，具备试管液面自动跟踪功能，具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔分级报警系统和防碰撞功能，样本针具备气泡探测功能
07 | 急诊生化检测项目 | 13 | 投标品牌在本省设有维修站和零配件仓库
08 | 化学发光特殊检测项目 | ★1 | 发光原理：直接化学发光
08 | 化学发光特殊检测项目 | ▲2 | 单机测试速度：≥500测试/小时
08 | 化学发光特殊检测项目 | 3 | 样本处理模式：随机、急诊、批处理
08 | 化学发光特殊检测项目 | ▲4 | 样本位：≥300个，测试过程中可连续装载，急诊优先
08 | 化学发光特殊检测项目 | 5 | 采样针：特氟龙涂层，具备液面探测、凝块探测功能
08 | 化学发光特殊检测项目 | ▲6 | 试剂位：≥40个，可随时装载、替换
08 | 化学发光特殊检测项目 | 7 | 样本区带独立供电冷藏系统
08 | 化学发光特殊检测项目 | 8 | 试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用
08 | 化学发光特殊检测项目 | 9 | 试剂辨别：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，瞬间完成
08 | 化学发光特殊检测项目 | 10 | 试剂仓：具备冷藏功能，独立电源控制，保持试剂稳定
08 | 化学发光特殊检测项目 | ▲11 | 标准品：每盒试剂自带标准品，无需另购，电子标签内置主曲线
08 | 化学发光特殊检测项目 | 12 | 定标：稳定期≥4周
08 | 化学发光特殊检测项目 | 13 | 在国家卫健委和浙江省临检中心EQA有单独分组
09 | 化学发光免疫检测项目 | 1 | 检测方法：吖啶酯化学发光免疫法或电化学发光免疫法
09 | 化学发光免疫检测项目 | 2 | 单机（最小检测模块）检测速度≥200测试/每小时，可按医院要求增加模块
09 | 化学发光免疫检测项目 | 3 | 总常规样本位≥100个,急诊样本位≥32个
09 | 化学发光免疫检测项目 | 4 | 单机（最小检测模块）试剂冷藏位≥24个
09 | 化学发光免疫检测项目 | 5 | 样品针含液面感应、压力传感（检测凝块、气泡）和垂直感应检测
09 | 化学发光免疫检测项目 | 6 | 样本无需分杯，样本针直接吸样，不使用一次性TIP头等其他耗材
09 | 化学发光免疫检测项目 | ▲7 | HCG原倍未稀释最大线性范围≥15000IU/mL
09 | 化学发光免疫检测项目 | ▲8 | 所提供的所有试剂上机最小包装规格≥100测试，并能提供多种包装规格
09 | 化学发光免疫检测项目 | 9 | 仪器自带混匀试剂功能，新试剂可直接上机使用，无需手工混匀后再上机
09 | 化学发光免疫检测项目 | 10 | 试剂稳定时间：至少可保证连续上机30天，开瓶效期与标贴效期一致
09 | 化学发光免疫检测项目 | 11 | 定标液: 液体标准品无需复溶多点定标，可使用无限不同批号试剂；检测项目定标周期均需≥28天
09 | 化学发光免疫检测项目 | 12 | 仪器具有远程诊断和遥控工作能力
09 | 化学发光免疫检测项目 | 13 | 甲状腺功能标志物、性腺激素、肿瘤标志物、心肌标志物、贫血、术前八项等常规项目所配套试剂在卫生部和浙江省室间质评中有单独分组
09 | 化学发光免疫检测项目 | ▲14 | 该标段下所有产品在国家卫健委和浙江省临检中心有单独分组
09 | 化学发光免疫检测项目 | ▲15 | 高敏肌钙蛋白I检测能同时满足第99百分位总不精密度≤10%，且在男女健康人群检出比例均≥50%。能提供男女不同参考范围，检出限达到1.1-1.9pg/ml。提供证明文件
09 | 化学发光免疫检测项目 | 16 | 检测项目均不受生物素干扰，并提供证明文件
09 | 化学发光免疫检测项目 | 17 | 仪器为模块化设计，有拓展功能，能接入流水线运行
09 | 化学发光免疫检测项目 | 18 | 机载试剂储存区须具有冷藏功能（温度恒定在2-12℃内），每天无需将机载试剂取出至冰箱储存