## 总览
绍兴第二医院医共体总院检验检测试剂耗材及配套服务项目（二次）（SXEY-SJ-2021-01） 目录总表
标段号 | 标段名称 | 参考年预算（元）
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | 1708510
06 | 特定蛋白检测项目 | 149054
07 | 急诊生化检测项目 | 171706.831
08 | 化学发光特殊检测项目 | 2176635

## 目录
绍兴第二医院医共体总院检验检测试剂耗材及配套服务项目（二次）（SXEY-SJ-2021-01） 目录一览表
带*为标段内核心产品
标段号 | 标段名称 | 目录序号 | 目录名称 | 单位 | 上限价（元） | 参考年用量 | 备注
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A23 | *甲胎蛋白 | T | 7.5 | 22023 | 配套驻场技术人员（需有相应资质）
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A24 | 铁蛋白 | T | 7 | 1092
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A25 | *癌胚抗原 | T | 7.5 | 22061
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A26 | *糖类抗原199 | T | 14 | 21283
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A27 | *糖类抗原125 | T | 14 | 14009
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A28 | 糖类抗原153 | T | 14 | 5758
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A29 | 总前列腺特异性抗原 | T | 14 | 8319
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A30 | 游离前列腺特异性抗原 | T | 14 | 8319
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A31 | 鳞状细胞癌抗原 | T | 14 | 9261
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A32 | 细胞角蛋白19片段 | T | 14 | 8421
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A33 | 糖类抗原242 | T | 14 | 7149
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A34 | 神经元特异性烯醇化酶 | T | 14 | 7149
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | A35 | 糖类抗原724 | T | 14 | 8206
06 | 特定蛋白检测项目 | A45 | *抗链球菌溶血素O | T | 5.52 | 3000
06 | 特定蛋白检测项目 | A46 | *类风湿因子 | T | 4.63 | 3300
06 | 特定蛋白检测项目 | A47 | 微量白蛋白 | T | 9.3 | 6300
06 | 特定蛋白检测项目 | A48 | α1微球蛋白 | T | 13 | 1400
06 | 特定蛋白检测项目 | A49 | 轻链κ | T | 7.5 | 1200
06 | 特定蛋白检测项目 | A50 | 轻链λ | T | 8.3 | 1350
06 | 特定蛋白检测项目 | A51 | 尿转铁蛋白 | T | 6.74 | 3000
07 | 急诊生化检测项目 | A52 | 丙氨酸氨基转移酶 | ml | 1.71 | 548
07 | 急诊生化检测项目 | A53 | 天冬氨酸氨基转移酶 | ml | 2.425 | 356
07 | 急诊生化检测项目 | A54 | 超敏CRP | ml | 15.84 | 2110
07 | 急诊生化检测项目 | A55 | 尿素氮 | ml | 3.283 | 770
07 | 急诊生化检测项目 | A56 | *肌酐 | ml | 6.092 | 1320
07 | 急诊生化检测项目 | A57 | 尿酸 | ml | 6.529 | 63
07 | 急诊生化检测项目 | A58 | 肌酸激酶 | ml | 9.548 | 1262
07 | 急诊生化检测项目 | A59 | 肌酸激酶同工酶M | ml | 18.359 | 1803
07 | 急诊生化检测项目 | A60 | *葡萄糖 | ml | 3.584 | 712
07 | 急诊生化检测项目 | A61 | 乳酸脱氢酶 | ml | 3.413 | 901
07 | 急诊生化检测项目 | A62 | 淀粉酶 | ml | 10.95 | 5
07 | 急诊生化检测项目 | A63 | 钙 | ml | 21.73 | 145
07 | 急诊生化检测项目 | A64 | 灯泡 | 个 | 2331 | 2
07 | 急诊生化检测项目 | A65 | K电极 | 个 | 11143 | 2
07 | 急诊生化检测项目 | A66 | Na电极 | 个 | 11143 | 2
07 | 急诊生化检测项目 | A67 | Cl电极 | 个 | 11143 | 2
08 | 化学发光特殊检测项目 | A68 | *细胞角蛋白19片段 | T | 15 | 31373 | 配套驻场技术人员（需有相应资质）
08 | 化学发光特殊检测项目 | A69 | *糖类抗原242 | T | 15 | 31851
08 | 化学发光特殊检测项目 | A70 | *神经元特异性烯醇化酶 | T | 15 | 30851
08 | 化学发光特殊检测项目 | A71 | *糖类抗原724 | T | 15 | 32694
08 | 化学发光特殊检测项目 | A72 | 胃蛋白酶原I | T | 17 | 2200
08 | 化学发光特殊检测项目 | A73 | 胃蛋白酶原II | T | 17 | 2200
08 | 化学发光特殊检测项目 | A74 | 糖类抗原50 | T | 15 | 500
08 | 化学发光特殊检测项目 | A75 | 胰岛素 | T | 10.5 | 6800
08 | 化学发光特殊检测项目 | A76 | C肽 | T | 15 | 6900
08 | 化学发光特殊检测项目 | A77 | 降钙素 | T | 15 | 800
08 | 化学发光特殊检测项目 | A78 | TSH受体抗体 | T | 11.8 | 500
1.需支持完成方法学性能验证（适用时）和每年1-2次的项目仪器校准工作并提供校准报告，配套提供其他检测相关校准品和耗材等。提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册。支持双向lis通讯。可溯源，并提供相关资料。
2.安装要求：由销售方将货送至医院安装现场；验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准；维保及提供维保需要的相关配件。

## 技术参数要求
绍兴第二医院医共体总院检验检测试剂耗材及配套服务项目（二次）（SXEY-SJ-2021-01） 技术参数要求表
标段号 | 标段名称 | 参数序号 | 技术参数要求
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | ▲1 | 提供免疫化学发光仪一套，单机最大测试速度≥450T/H
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | ▲2 | 进样仓容量：一次性最多可装载样本量≥400个
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | 3 | 样本针：具有钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能，样本针携带污染率<0.1PPM
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | 4 | 试剂位：试剂位≥35个，2-8℃不间断冷藏
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | 5 | 反应杯：反应单元是一次性反应杯，一次性加载≥1200个
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | ▲6 | 校准质控要求：采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，要求提供原厂校准品和质控品的注册证
04 | 免疫化学发光（单机版）体检肿瘤检测项目 | ▲7 | 所投产品的生产厂家具有CNAS认可的标准化实验室（需提供CNAS认可证书）
06 | 特定蛋白检测项目 | 1 | 单机检测速度：160T/H
06 | 特定蛋白检测项目 | ★2 | 检测原理:免疫散射比浊法
06 | 特定蛋白检测项目 | ▲3 | 标本类型：血清,血浆，尿液，脑脊液等
06 | 特定蛋白检测项目 | 4 | LED技术光学系统或自动校正单色激光光源
06 | 特定蛋白检测项目 | 5 | 测试方法：速率法和终点法
06 | 特定蛋白检测项目 | 6 | 开展包含但不限于标项内所有项目外加B2-微球蛋白
06 | 特定蛋白检测项目 | ▲7 | 抗原过量自动检测，稀释模式：自动稀释、自定义稀释、一键稀释
06 | 特定蛋白检测项目 | 8 | 微量杯、各种规格原始试管可以直接上机
06 | 特定蛋白检测项目 | 9 | 低维护率、高精度加样针
06 | 特定蛋白检测项目 | 10 | 齐全的特定蛋白配套检测试剂，溯源性的校准品和配套质控品
06 | 特定蛋白检测项目 | 11 | 冷藏试剂位≥50个；样品位≥80个，样本位置支持条码扫描
06 | 特定蛋白检测项目 | 12 | 样品臂精确吸样量：2μl-40μl ，试剂探针预加热
06 | 特定蛋白检测项目 | 13 | 有独立急诊样品位
06 | 特定蛋白检测项目 | 14 | 不少于120个半永久性反应杯，具有自动清洗功能，具有空白对照功能
06 | 特定蛋白检测项目 | ▲15 | 在国家卫健委和浙江省临检中心有单独分组
07 | 急诊生化检测项目 | ★1 | 单机测试速度≥400测试/小时（不含电解质装置），所用试剂与生化免疫流水线试剂匹配
07 | 急诊生化检测项目 | 2 | 样品种类:血清,血浆,尿液,脑脊液或其他标本
07 | 急诊生化检测项目 | 3 | 分析方法:终点法,两点法，动力学法，比浊法等多种方法（可选）
07 | 急诊生化检测项目 | 4 | 光源:卤素灯,每只寿命≥1000小时，波长范围:340-800nm（提供≥12个常用波长）
07 | 急诊生化检测项目 | 5 | 常规样品位:≥70个，急诊样品位≥18个
07 | 急诊生化检测项目 | 6 | 样本装载:多规格原试管或样品杯可混合使用
07 | 急诊生化检测项目 | 7 | 样品进样方式：轨道式进样
07 | 急诊生化检测项目 | 8 | 具备急诊随机插入测定功能，最快结果报告时间≤10分钟
07 | 急诊生化检测项目 | ▲9 | 最小反应总体积≤90ul/项目
07 | 急诊生化检测项目 | ▲10 | 比色杯:长寿命硬质玻璃比色杯/石英比色杯
07 | 急诊生化检测项目 | 11 | 适用于远程诊断
07 | 急诊生化检测项目 | 12 | 配备样本和试剂条形码，具备试管液面自动跟踪功能，具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔分级报警系统和防碰撞功能，样本针具备气泡探测功能
07 | 急诊生化检测项目 | 13 | 投标品牌在本省设有维修站和零配件仓库
08 | 化学发光特殊检测项目 | ★1 | 发光原理：直接化学发光
08 | 化学发光特殊检测项目 | ▲2 | 单机测试速度：≥500测试/小时
08 | 化学发光特殊检测项目 | 3 | 样本处理模式：随机、急诊、批处理
08 | 化学发光特殊检测项目 | ▲4 | 样本位：≥300个，测试过程中可连续装载，急诊优先
08 | 化学发光特殊检测项目 | 5 | 采样针：特氟龙涂层，具备液面探测、凝块探测功能
08 | 化学发光特殊检测项目 | ▲6 | 试剂位：≥40个，可随时装载、替换
08 | 化学发光特殊检测项目 | 7 | 样本区带独立供电冷藏系统
08 | 化学发光特殊检测项目 | 8 | 试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用
08 | 化学发光特殊检测项目 | 9 | 试剂辨别：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，瞬间完成
08 | 化学发光特殊检测项目 | 10 | 试剂仓：具备冷藏功能，独立电源控制，保持试剂稳定
08 | 化学发光特殊检测项目 | ▲11 | 标准品：每盒试剂自带标准品，无需另购，电子标签内置主曲线
08 | 化学发光特殊检测项目 | 12 | 定标：稳定期≥4周
08 | 化学发光特殊检测项目 | 13 | 在国家卫健委和浙江省临检中心EQA有单独分组