## 医共体组织
绍兴第二医院医共体2022年春季医展会集团采购设备汇总表
序号 | 院区 | 设备名称 | 数量 | 是否进口 | 预算单价 （单位：万元） | 技术要求
1 | 总院 | 胎儿/母亲监护仪 | 2 | 否 | 3.5 | 能够接入原有中央监护网络
2 | 总院 | 输液泵 | 1 | 否 | 0.5 | 1、需要能调节至滴/分。2.配有输液架
3 | 总院 | 胎儿/母亲监护仪 | 1 | 否 | 3 | 能够与原有监护仪联网
4 | 总院 | 微创拔牙套装 | 1 | 否 | 1.2
5 | 总院 | 动静脉脉冲治疗仪 | 1 | 否 | 2.5 | 防治下肢深静脉血栓。符合VTE规范。
6 | 总院 | 分体铅衣 | 2 | 是 | 0.9
7 | 总院 | 骨密度检测仪 | 1 | 否 | 8 | 需要联网。
8 | 总院 | 肺功能检测仪（小肺） | 1 | 否 | 7 | 只要求做肺功能，不需要做弥散。能够联网。
9 | 总院 | 监护仪 | 1 | 否 | 2 | 配有儿童和成人袖带。
10 | 总院 | 手术辅助放大镜 | 1 | 否 | 0.55
11 | 总院 | 微量泵 | 1 | 否 | 0.6 | 双道
12 | 总院 | 患者升温系统 | 1 | 是 | 2.8 | 可连续检测系统温度，避免病人发生烫伤的风险； 提供各种毯垫满足临床需要；
13 | 总院 | 输血输液加压系统 | 1 | 是 | 7
14 | 总院 | 足底静脉泵 | 1 | 否 | 2.5 | 符合VTE规范。
15 | 总院 | 低频脉冲治疗仪 | 1 | 否 | 2
16 | 总院 | 超声波治疗仪 | 1 | 是 | 4
17 | 总院 | 关节镜刨削手柄 | 1 | 是 | 6 | 配套本院主机。
18 | 总院 | 背心式震动排痰仪 | 1 | 否 | 3.5 | 背心式
19 | 总院 | 便携式呼末二氧化碳监测仪 | 1 | 是 | 6 | 1.主流式非色散红外吸收法，由电池供电、定量的二氧化碳监测仪；2.CO2测量范围：0-99mmHG；3.CO2测量精度：±0.2mmHG；4.重量：≤60g；5.10秒内达到全精度测量。6.独立式
20 | 总院 | 转运监护仪 | 1 | 否 | 3.8 | 支持至少8小时的持续监测,可同时 提供3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，有创血压的监测；120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾,48小时全息波形回顾。
21 | 总院 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 否 | 9.8 | 1.刺激频率： 0.5-50Hz 可调； 2、磁场强度：160mT；* 3、刺激治疗的时间可调节；1-40分钟； 4、磁刺激强度可调节；5级可调；
22 | 总院 | 双面分体防护围裙 | 3 | 是 | 0.9
23 | 总院 | 中频治疗仪 | 1 | 否 | 0.9
24 | 平水分院 | 电热蒸汽发生器 | 1 | 否 | 5
25 | 平水分院 | 根管治疗仪 | 3 | 否 | 0.25 | 无线手柄、适用于1:1弯机，可拆卸高温灭菌、可设置5个不同的操作程序，适用于所有主流的镍钛系统、自动扭力反转模式及反转报警功能、无接触充电
26 | 平水分院 | YZ-6E眼底镜 | 1 | 否 | 0.1
27 | 平水分院 | 电耳镜 | 2 | 否 | 0.2 | 一次性可连续使用72小时、使用LED光源，灯泡平
28 | 平水分院 | 耳鼻喉综合治疗台 | 1 | 否 | 7 | 喷枪、吹枪正压： 0.1Mpa～0.15 Mpa，可调，压力表精度：2.5级
29 | 平水分院 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 否 | 21 | 密封门为双门通道型、自动左右平移开关门、带有压力安全联锁装置、双门互锁；设计温度：≥144℃；灭菌器主体寿命≥30000次灭菌循环/15年.内壳SUS316L不锈钢 ，夹套SUS316L不锈钢；具有织物，器械、液体、B—D试验、自选程序、泄漏测试程序等多个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护、具有多档低温补偿装置；灭菌器主体和密封门必须有良好保温措施，其表层温度不得高于55℃；真空度达到-0.095MPa
30 | 福全分院 | 电解质仪 | 1 | 否 | 2.3 | 配套钾钠氯试剂包+电极
31 | 兰亭分院 | 电子显微镜 | 1 | 是 | 1.5 | 无限远光学矫正系统，双目观察筒，20000小时寿命LED光源
32 | 王坛分院 | 洁牙手柄 | 2 | 否 | 1 | 能与目前在用的主机设备配套使用
33 | 王坛分院 | 打磨机 | 1 | 否 | 0.5
34 | 王坛分院 | 糖化血红蛋白检测仪 | 2 | 否 | 1.6
35 | 稽东分院 | 口腔综合治疗台 | 2 | 否 | 7.5 | 1.下挂式器械盘;2.器械盘刹车通过把手处光电开关控制；3.最低椅位：≦380mm，最高椅位：≧680mm;4.靠背背板与牙椅框架整体连接，钢板材质;5.含医生操作台，助手位有口腔灯、观片灯、漱口水、冲盂水、加热水、呼叫键、急救位键、痰位键、复位键、牙科椅升、降、俯、仰键、记忆位相关功能,4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留）；6.手柄可拆卸，可高温高压消毒,采用自动泻压与增压;7.主箱体配有USB数据接口，可以电子产品充电；8.内部采用双水瓶设计，配有一键式管路消毒功能。
36 | 总院 | 充电式骨钻 | 8 | 否 | 1 | 正反无级变速、空心钻
37 | 总院 | 充电式骨钻（微型） | 2 | 否 | 1 | 带微型摆锯头及微型正反转，快速克氏针夹头，无级变速
38 | 总院 | 充电式骨锯 | 2 | 否 | 4.98 | 大容量电池、大功率大扭矩、无级正反转、带摆锯、矢状锯、及髋臼磨锯转换头。