## 医共体组织
绍兴第二医院医共体2023年春季医展会集团采购设备需求汇总表
设备编号 | 采购单位 | 设备名称 | 数量 | 是否进口 | 预算单价 （单位：万元） | 技术要求
1 | 平水分院 | 口腔综合治疗椅 | 1 | 否 | 8 | 至少配光纤手机1个，端面喷雾手机1个，一键式管路消毒系统1套，洁牙机1套，洁牙手柄3个，光固化1套。
2 | 平水分院 | 无油空气压缩机 | 1 | 否 | 5 | 机头3个，拖7-9台牙椅，功率3.3KW，380V，150L储气罐
3 | 平水分院 | 磁透治疗设备 | 1 | 否 | 6 | 具体设备要求为：超声电导治疗仪。要求连续工作时间：≥6小时；输出最大峰峰值要求在 500Ω±10%负载条件下，峰峰值最大达到 58V±30%。脉冲周期:200ms±30%；脉冲周期数量不少于5个；超声输出工作频率要求1MHz±10%；有效辐射面积要求3.8cm 2±20% 中频输出为方波脉冲,要求频率:2kHz±10%，脉宽 250us±30%。输出电流稳定度在 450Ω、500Ω、550Ω负载下，电流变化率不超过 10%；调制频率：5.6Hz,允差±10%；低频调制中频的调幅度:100%，允差±5%；输出脉冲峰峰值：500Ω负载状态下，最大 28V±30%，50 档调节；
4 | 平水分院 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 否 | 7 | 采用离子交换高效液相色谱法；报告参数不少于7个，110个批量或连续上样；具备急诊（ST）位；层析柱测试次数：1600T 过滤器测试次数：800T；系统内存可以存储4000T测试结果（包含测试曲线）
5 | 稽东分院 | 自动腰椎牵引床 | 2 | 否 | 3.5 | 微电脑控制,数码管显示牵引力、牵引时间、成角角度和旋转角度等治疗参数；光电传感技术, 控制床身全幅或半幅运动；电子传感器检测牵引力，设定值与实际牵引力同步监测，牵引力自动补偿；坐式颈椎牵引装置；具有上下成角和左右旋转功能，可单独使用也可组合使用；下半身三维运动；多种安全设计(患者急退开关,医务人员操作急退键)；牵引完成后蜂鸣声提示,自动复位；成角角度：上25°-下25°、旋转角度：左25°-右25°、旋转时间：0-5min 、旋转频率：2次/分钟可调、成角时间：0-5min、成角频率：2次/分钟可调、持续牵引时间：0-99分钟、间歇牵引时间：0-99秒钟、颈椎牵引行程：0-300mm、腰椎牵引行程：0-200mm
6 | 稽东分院 | 颈椎牵引器(椅) | 2 | 否 | 1.2 | 由微电脑控制，数码显示，高保真负荷传感器控制牵引力；具有持续牵引、间歇牵引、自动检测补偿 牵引力等功能；配有急停手持开关控制并急退复位；牵引完成后蜂鸣器提示报停；可调整颈椎牵引弧度；具有牵引力手动测试功能；手动与自动双模式控制；；牵引力：0-30公斤；牵引总时间: 0-99分钟；持续时间：0-99分钟；间歇时间：0-99秒钟；牵引行程：0-300毫米
7 | 稽东分院 | 根管预备机 | 1 | 否 | 1.3 | 采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针；无线手柄，无线通信；无线充电，智能充电模式；全触摸按键；连续模式、往复模式；集成根管长度测量功能；使用高效无刷电机；速度 100--1200rpm；扭矩 0.4-5.0N.cm
8 | 稽东分院 | 抢救车 | 1 | 否 | 0.4 | 主要由铝、钢结构组成；四柱承重；一体化台面，两侧带扶手；护栏三面无空隙，台面上配软玻璃；中控锁，五层抽屉，有分隔片，可自由分隔，封口有插槽式标示牌；有除颤器平台、副工作台、杂物盒、伸缩输液架、网篮内可置锐器盒、ABS双污物桶、除颤板、伸缩氧气瓶支架；万向静音轮，两只带刹车功能。
9 | 王坛分院 | 拔牙钳 | 2 | 否 | 0.5
10 | 王坛分院 | 医用冰箱 | 3 | 否 | 1
11 | 福全分院 | 牙科综合治疗椅 | 1 | 否 | 7.6
12 | 福全分院 | 智能健康一体机2000A | 1 | 否 | 7
13 | 福全分院 | 人体成分分析仪 | 1 | 否 | 7
14 | 福全分院 | 电动流产吸引器 | 1 | 否 | 0.3
15 | 兰亭分院 | 盆底功能筛查治疗仪 | 1 | 否 | 6.9 | 1．*具有两个电刺激通道、两个生物反馈通道、一个内置压力通道（标配）、一个线控通道（远距离调节电流）。 2.标配有压力气囊，主机内置气泵和压力传感器，基础气压≥50mmHg，压力测量范围 ≥10-105mmHg，测量分辨率≤1mmHg。 3.具有线控功能 软件参数： 1．支持盆底压力评估方式，并可对评估结果进行打分。 2．*具盆底肌电评估，肌电筛查和快度评估方案，具有咳嗽反射评估方案，可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力 3.可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练，且扩张训练方案大于5种
16 | 总院 | 耳内镜 | 15 | 否 | 0.35
17 | 总院 | 喉内镜 | 15 | 否 | 0.6
18 | 总院 | 永磁旋振治疗仪 | 1 | 否 | 9.8
19 | 总院 | 超声胎音仪 | 2 | 否 | 0.88
20 | 总院 | 动态心电记录盒 | 5 | 否 | 1.6 | 与目前博英主机配套
21 | 总院 | 人工智能AI术前规划+3D术前打印工作站 | 1 | 否 | 9.8
22 | 总院 | 遥测心电监护发射盒 | 11 | 否 | 1.9 | 与目前迈瑞遥测主机配套
23 | 总院 | 血小板聚集功能检测仪 | 1 | 否 | 9
24 | 总院 | 血流变仪 | 1 | 否 | 9
25 | 总院 | 45度反角手机 | 5 | 否 | 0.4
26 | 总院 | 高速气涡轮手机 | 30 | 是 | 0.15
27 | 总院 | 口腔印模清洗消毒机 | 1 | 否 | 6.9
28 | 总院 | 30度腹腔镜 | 3 | 是 | 7.5 | 分辨率≥9.36LP/mm，视场角≥75°，支持高温高压及低温等温等离子、环氧乙烷等消毒方式
29 | 总院 | 关节镜刨削手机 | 1 | 是 | 6
30 | 总院 | 血小板震荡保存箱 | 1 | 否 | 3.8
31 | 总院 | 超低温冰箱 | 1 | 是 | 8
32 | 总院 | 甲状腺功能测定仪 | 1 | 否 | 8.5
33 | 总院 | 内镜用送水装置 | 2 | 否 | 2.5
34 | 总院 | 婴儿辐射床 | 2 | 否 | 3.5
35 | 总院 | 婴儿电子秤 | 2 | 否 | 0.5
36 | 总院 | 新生儿复苏抢救车 | 1 | 否 | 1
37 | 总院 | 胎心监护仪 | 1 | 否 | 3
38 | 总院 | 自动血沉仪 | 1 | 否 | 15