## 填报说明
检测项目调研填报
1.本表按字段填报，表中已有内容，请勿改动。
2.产品名称：表中所列项目为采购人拟开展的检测项目，个别项目内容可能与现行标准存在一定差异。
3.预估5年检测数量:指采购人预估5年的检测数量，可能与实际存在一定偏差。
4.是否流水线上检测：是指该检测项目能否在流水线上操作；如需另配单机检测的，则填否；请在下拉式菜单中选择。
5.试剂品牌：是指该项目主要检测试剂的生产企业品牌。
6.试剂层次：是指该项目主要检测试剂是国产还是进口，请在下拉式菜单中选择。
7.试剂方法学：是指该品牌检测试剂的方法学。
8.是否原装试剂：
如该检测项目有原装配套试剂的，则必须填报原装试剂；
如该检测项目无原装配套试剂的，可用其他品牌试剂替代；
如该检测项目无法提供的，则此项无需填写；
原装配套试剂的覆盖率以及检测项目的覆盖率，将作为本次项目的重要指标；
在下拉式菜单中选择。
9.仪器品牌型号：是指完成该检测项目的仪器品牌以及型号。
10.市场供应价格：根据说明书载明每人份用量进行报价，价格包含配套设备及服务，包含完成该检测项目所需的设备、试剂、耗材、质控、软件、维修养护、技术支持等与检验有关的一切费用。线上检测项目，采购人将按检测结果支付费用，不再支付其他任何费用。
11.厂家授权期限是否能涵盖5年：是指厂家对该项目的授权期限是否能涵盖合同周期；现有授权期限无法覆盖的，可让厂家出具授权期限覆盖承诺书，在下拉式菜单中选择。
12.三甲医院业绩数量：是指该项目在三甲医院流水线上运行的医院数量。
13.已配合完成15189认证机构数量：是指该品牌检测试剂和设备已配合检验机构完成15189认证的机构数量。
14.是否在室间质评中有单独分组：是指该项目的检测试剂，在国家卫健委临检中心和省卫健委临检中心的室间质评中是否有单独分组，在下拉式菜单中选择。
配套设备调研填报
1.流水线模块：是指组成全自动生化流水线的必要模块，如有其他模块可自行添加。
2.备注说明：是指对流水线模块的简要说明。
3.单条流水线需求：是指本次项目单条流水线的基本要求，各投标企业必须满足。
4.提供能满足需求的设备配置清单（包括设备型号，设备数量，单台设备测试速度等）：是指为满足单条流水线各模块参数所提供的设备清单。
配套服务
1.服务内容:是指本次项目配套服务的基本内容。
2.备注说明：是指对配套服务内容的简要说明。
3.服务要求：是指本次项目配套服务的具体要求，各投标企业必须满足，其中人员要求为三家医院人员要求之和。
4.是否满足：是指能否满足服务要求，在下拉式菜单中选择。
5.无法满足理由：是指对无法满足的配套服务项目给出理由，并提供其他解决方案。

## 产品信息调研表
绍兴第二医院生化免疫检验试剂及配套服务采购项目市场调研表（检验试剂）
供应商名称（加盖公章）： | [5 empty] | 联系人： |  |  |  | 联系电话：
序号 | 产品名称 | 预估5年检测数量 | 是否流水线上检测 | 试剂品牌 | 试剂层次 | 试剂方法学 | 是否原装试剂 | 包装规格（ml） | 仪器品牌型号 | 市场供应价格（人份报价） | 厂家授权期限是否能涵盖5年 | 三甲医院业绩数量 | 已配合完成15189认证机构数量 | 是否在室间质评中有单独分组
1 | 丙氨酸氨基转移酶 | 907740 | [12 empty] | 是 | 国产
2 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 907740 | [12 empty] | 否 | 进口
3 | 碱性磷酸酶 | 688980
4 | r-谷氨酰基转移酶 | 688980
5 | 胆碱酯酶 | 907740
6 | 总蛋白 | 688980
7 | 白蛋白 | 699770
8 | 总胆红素 | 688980
9 | 直接胆红素 | 688980
10 | 甘脯氨酸二肽酶 | 10000
11 | 总胆汁酸 | 594690
12 | 5-核苷酸 | 10000
13 | a-L岩藻糖苷酶 | 421040
14 | 腺苷脱氨酶 | 389880
15 | 视黄醇结合蛋白 | 364580
16 | 前白蛋白 | 212560
17 | 铜蓝蛋白 | 357390
18 | 淀粉酶 | 642300
19 | 脂肪酶 | 357390
20 | 果糖胺 | 649270
21 | 葡萄糖 | 949240
22 | 尿素 | 897620
23 | 肌酐 | 897620
24 | 胱抑素C | 418580
25 | 尿酸 | 684610
26 | 总胆固醇 | 513820
27 | 甘油三酯 | 513820
28 | 载脂蛋白A1 | 513820
29 | 载脂蛋白B100 | 513820
30 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 513820
31 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 513820
32 | 脂蛋白a | 4160
33 | 同型半胱氨酸 | 357390
34 | 脂蛋白相关磷脂酶A2 | 10000
35 | 游离脂肪酸 | 443250
36 | β-羟丁酸 | 357390
37 | 肌酸激酶 | 821450
38 | 肌酸激酶-MB | 821450
39 | 乳酸脱氢酶 | 853940
40 | 羟丁酸脱氢酶 | 10000
41 | 钾 | 867570
42 | 钠 | 867570
43 | 氯 | 867570
44 | 钙 | 845260
45 | 镁 | 540640
46 | 磷 | 540640
47 | 血清铁 | 612740
48 | 免疫球蛋白G | 212560
49 | 免疫球蛋白A | 212560
50 | 免疫球蛋白M | 212560
51 | 超敏CRP | 733480
52 | a1酸性糖蛋白 | 10000
53 | 补体C3 | 212560
54 | 补体C4 | 212560
55 | 抗链球菌溶血素O抗体 | 21970
56 | 类风湿因子 | 21970
57 | 微量白蛋白 | 6440
58 | a1微球蛋白 | 6440
59 | β2微球蛋白 | 6500
60 | KAP轻链 | 2500
61 | LAM轻链 | 2500
62 | 尿转铁蛋白 | 16060
63 | 三碘甲状腺原氨酸 | 250020
64 | 总甲状腺素 | 250020
65 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | 252940
66 | 游离甲状腺素 | 252940
67 | 促甲状腺素 | 252940
68 | 甲状腺球蛋白抗体 | 234510
69 | 甲状腺过氧化物酶抗体 | 234510
70 | 甲状腺球蛋白 | 23540
71 | 甲状旁腺素 | 27780
72 | 皮质醇测定 | 6700
73 | 甲胎蛋白 | 285620
74 | 铁蛋白 | 253560
75 | 癌胚抗原 | 293720
76 | 糖类抗原199 | 290400
77 | 糖类抗原125 | 262740
78 | 糖类抗原153 | 129080
79 | 鳞状细胞癌抗原 | 267170
80 | 总前列腺特异性抗原 | 146690
81 | 游离前列腺特异性抗原 | 146690
82 | 超敏肌钙蛋白I | 192880
83 | 叶酸 | 40850
84 | 维生素B12 | 40850
85 | 孕酮 | 44100
86 | 卵泡生成素 | 35230
87 | 泌乳素 | 35230
88 | 黄体生成素 | 35230
89 | 睾酮 | 37780
90 | 雌二醇 | 41070
91 | 人绒毛膜促性腺激素 | 23770
92 | 抗CCP抗体 | 15870
93 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | 240460
94 | 乙型肝炎病毒表面抗体 | 240460
95 | 乙型肝炎病毒e抗原 | 240460
96 | 乙型肝炎病毒e抗体 | 240460
97 | 乙型肝炎病毒核心抗体 | 240460
98 | 梅毒螺旋体特异抗体 | 224050
99 | HIV抗原抗体联合测定 | 224050
100 | 丙型肝炎病毒抗体 | 218910
101 | 胃泌素释放肽前体 | 2000
102 | 人附睾蛋白4 | 2000
103 | CA242 | 246280
104 | CA724 | 246120
105 | NSE | 244990
106 | CYFRA211 | 244990
107 | 胰岛素 | 19750
108 | C肽 | 19750
备注：若供应商所填报产品与序号41-钾、42-钠、43-氯目录名称不同的，请根据参考数据自行填报。

## 配套设备调研表
绍兴第二医院生化免疫检验试剂及配套服务采购项目市场调研表（配套设备）
供应商名称（加盖公章）： |  |  | 联系人： | 联系电话：
序号 | 流水线模块 | 备注说明 | 流水线需求 | 提供能满足需求的设备配置清单 （包括设备型号，设备数量，单台设备测试速度等）
1 | 标本进出样模块 | 速度及功能等 | ≥800管/小时；含上下载、进出样独立轨道；样本状态评估、线下样本归类等功能
2 | 离心模块 | 具有低温自动平衡功能， | 处理速度≥700管/小时
3 | 开盖模块 | 旋转式去盖，开盖速度等 | ≥1200管/小时
4 | 生化分析仪 | 总检测速度等 | ≥6000T/小时，电解质≥900，另线下配置≥600T/小时单机一台
5 | 化学发光 | 总检测速度等 | ≥1200T/小时，支持不停机加载试剂
6 | 加盖模块 | 加盖速度等 | ≥1200管/小时
7 | 在线冰箱 | 装载、处理能力和功能 | 存储量≥15000管,处理速度≥700管/小时；过期样本自动丢弃功能、支持自动卸载和手工卸载试管架、线下样本载入接口等
8 | 轨道 | 传输能力、双向四轨或环形轨道传输 | 单管或架式运输，轨道无需气泵驱动，≥4000管/小时
9 | 液晶显示屏 | 主要性能要求 | 根据场地提供
10 | 中央控制软件 | 主要功能和性能要求 | 具备自动审核结果功能、可自定义实验室审核规则；轨道系统因某种原因停止运行时线上检测仪能独立检测和双向通讯。
11 | 样本缓存模块要求 | 主要性能要求 | 线上样本独立缓存空间，用于优化在轨样本流程，具有自定义缓冲时间功能，支持暂存未出结果及已出结果的样本，必要时可自动回到仪器进行复查等操作
12 | 样本识别功能 | 主要性能要求 | 样本识别技术采用内置在管座中的RFID技术及条码扫描相结合
13 | 二次去盖/去膜 | 主要性能要求 | ≥250管/小时
14 | 流水线为最新型号要求 | 主要性能要求 | 流水线型号为各厂家最新型号，全新仪器，上市时间≤5年
15 | （如有其他模块自行添加）

## 配套服务调研表
绍兴第二医院生化免疫检验试剂及配套服务采购项目市场调研表（配套服务）
供应商名称（加盖公章）： 我司（□能 □不能，二选一）满足项目基本需求，要求本项目合同期不少于 年、等基本信息，建议投标人应为（□生产企业或进口总经销商 □经营企业，二选一）。 |  |  |  | 联系人： | 联系电话：
序号 | 服务内容 | 备注说明 | 服务要求 | 是否满足 | 无法满足理由
1 | 人员要求 | 如驻守工程师、实验室人员等 | 绍兴市区常驻工程师≥1名、驻院技术工作人员≥1名。
2 | 实验室要求 | 如布局合理，免费安装等 | 根据采购人实验室要求进行提前设计、合理布局、免费安装
3 | 操作培训 |  | 根据实验室需求开展培训工作，新入职人员可前往公司或成熟运行同型流水线实验室进行短期培训，包括操作流程，仪器设备的保养维护，简单故障处理等
4 | 定期维保 |  | 根据检测数量、频次开展定期维护，按仪器说明书更换必要耗材并开展性能验证。说明主要仪器配件如吸样针、清洗针、小电机（泵）等的更换频率，如多少时间或多少测试更换。
5 | 配套耗材 | 定标/校准/质控等 | 由供应商承担包括配套耗材、定标、校准、质控等与检验有关的一切费用
6 | 设备验收 |  | 按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行
（如有其他服务自行添加）