## Sheet1
绍兴第二医院医共体2023年秋季医展会集团采购设备需求汇总表
设备编号 | 采购单位 | 设备名称 | 数量 | 是否 进口 | 预算价 （单价：万元） | 核心技术参数
1 | 总院 | 生命体征参数检测仪（含接口软件） | 2 | 否 | 4.2 | 能检测体温、脉搏、呼吸、血压、氧饱和度等生命体征并上传至信息网络管理系统
2 | 平水分院 | 定向透药治疗仪 | 1 | 否 | 0.8 | 能自动断电，多档调节。
3 | 平水分院 | 麻醉机 | 1 | 否 | 15 | 1.支持90分钟以上的工作时间. 2.配置要求：主机1台，标配一个原厂同品牌（非OEM）挥发罐，呼吸回路1套（可高温高压消毒），二氧化碳吸收罐1个，后备电池一块。
4 | 平水分院 | CO2模块 | 1 | 否 | 3 | 须匹配迈瑞T6监护仪使用
5 | 平水分院 | 电子喉镜 | 1 | 否 | 20 | 1.至少5种工作模式，可兼容各种硬镜、软镜，在纤维镜工作中具备特有的降低摩尔纹功能。 2.主机自带黑平衡功能：ABB（自动黑平衡），能有效清除屏幕亮点 3.耳鼻喉科图文工作站一套，原装台车一辆；耳内窥镜2支，鼻窦镜2支，喉内窥镜2支等相应配置
6 | 兰亭分院 | 全自动血液体液细胞分析仪 | 1 | 否 | 35 | 1.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时； 2.检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。仪器为血常规五分类、有核红细胞、网织红细胞、CRP、SAA、体液常规检测一体机。 3.SAA线性范围：5~350mg/L。 4.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能
7 | 兰亭分院 | 口腔综合治疗椅 | 1 | 否 | 8 | 靠背背板为整体铸铝，六联器械挂架盒(下挂式），医生操作台配内置整体数字化液晶显示器，LED口腔灯, 可感应切换黄光、白光。专用手机管路冲洗消毒支架，自动管路冲洗消毒，可显示消毒/清洗进度及故障代码，消毒后管路排空功能。加配洁牙机、光固化、护士椅、无碳打磨机、银汞调合机
8 | 兰亭分院 | 弯机 | 5 | 否 | 0.096 | 采用进口钢球轴承，内置5套轴承 弯机采用扳手式的车针装取方式，外部雾化冷却
9 | 兰亭分院 | 手机 | 20 | 否 | 0.15 | 1.快换式:配有 四孔快换接头，接头水路内有“防回吸”功能，防止交叉感染。 2.冷却形式:端面四孔喷雾的冷却形式
10 | 兰亭分院 | 阻生齿手机 | 3 | 否 | 0.26 | 45度反角，带水路“防回吸”系统
11 | 兰亭分院 | 根管测量仪 | 1 | 是 | 1.3 | 屏幕类型;彩色图像TFT。多频比值法根尖定位技术
12 | 兰亭分院 | 根管马达（机扩） | 1 | 是 | 2.5 | 无脚踏板，支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置，预编程的有6个程序。