## 医共体组织
绍兴第二医院医共体2024年秋季医展会集团采购设备需求汇总表
设备编号 | 采购单位 | 设备名称 | 数量 | 预算价 （单价：万元） | 预算价 （总价：万元） | 是否允许进口 | 核心技术参数
1 | 兰亭院区（超声科，监护室） | 彩超（便携式） | 4 | 60 | 240 | 否 | 展会招标入围产品，3个探头，配台车
2 | 兰亭院区（病区） | 遥测监测仪 | 34 | 4.5 | 153 | 否 | 接入原有遥测监护系统
3 | 兰亭院区（手术室） | 电刀 | 10 | 15 | 150 | 是 | 展会招标入围产品，输出频率≥434KHz;双极模式≥六种：精确，标准，宏，低，中，高;具备三个脚踏开关连接 可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关（智能模式）
4 | 兰亭院区（康复科） | 多关节等速测试与训练系统 | 1 | 90 | 90 | 否 | 展会招标入围产品，具有持续被动、等长、等速、等张、位置本体感觉、速度本体感觉等6种模式，具有向心/向心、向心/离心、离心/向心、离心/离心等4种收缩方式；2、具有肩、肘、腕、髋、膝、踝6大人体关节测试训练专用配件；可进行测试和训练的关节运动模式包括：肩关节：外展内收，前屈后伸，水平面外展内收，肩关节内外旋（肩关节外展90°位），肩关节内外旋（修正中立站位），肩关节内外旋（修正中立坐位），肩关节内外旋（肩关节前屈位），PNF D1运动模式，PNF D2运动模式；
5 | 重症康复病房 | 监护床 | 20 | 3.5 | 70 | 否 | 带有电动直立功能，主要用于重症康复，床面整体起立最大角度≥85°（±2°），电机数量≥5个，床尾两端各有一套带直立板及支撑轮结构的、可落地的保护装置
6 | 兰亭院区（泌尿外科） | 低强度脉冲式超声波治疗仪 | 1 | 70 | 70 | 是
7 | 兰亭院区（康复医学科） | 手功能康复机器人 | 4 | 15 | 60 | 否 | 、具备≥3 种评估功能，包括量表评估、协调性评估和力量评估；同时支持与康复数据平台进行双向数据对接；不小于12寸液晶触摸屏，拓展外接大屏显示，机身并配有8个实体按键，方便操作；具备主动认知康复训练，含≥8 种原创主题动画训练，肩肘腕多自由度主动康复训练，主动训练有屈曲和伸展 2 种训练模式 可选，主动训练难度 4 档可调，包括低、中、高和自动。
8 | 兰亭院区（检验科） | 细菌鉴定仪 | 1 | 50 | 50 | 否 | 测试方法：比色法和透射比浊法，检测波长≥4波长；试验卡组合多元化：提供生化鉴定/药敏复合测试卡与全药敏测试卡，覆盖肠杆、非发酵、葡萄、链球、奈瑟/嗜血、酵母样真菌、棒状杆菌、等微生物检测，满足临床在常见菌、苛养菌及少见菌中的检测需求；自动化检测流程：每20min自动检测，动态判读，自动温控，自动归集，自动自检等。
9 | 兰亭院区（手术室） | 氩气电刀 | 1 | 45 | 45 | 是 | 切割模式≥2种,单极凝血最高电压≤4300V,
10 | 兰亭院区（麻醉科） | 脑部与区域血氧监护仪 | 1 | 45 | 45 | 是
11 | 兰亭院区（急诊病区，康复） | 呼吸机（转运） | 4 | 10 | 40 | 否 | 1、通气模式要求：IPPV通气模式、CPR手动通气模式、demand flow同步模式；2、内置标配免维护电池，无须充电或连接外接电源，电池可连续使用≥200小时。
12 | 兰亭院区（产科） | 盆底治疗仪 | 4 | 10 | 40 | 否
13 | 兰亭院区（肝胆外科） | 胆道液电碎石仪 | 1 | 38 | 38 | 否
14 | 兰亭院区（康复科） | 吞咽障碍评估诊断系统（FFES) | 1 | 38 | 38 | 是 | 工作站软件内置专业吞咽评估报表，同时具有高速USB图像采集系统、远端操控和图文存储评估系统；电子镜手柄具备直接控制图像采集和视频录制的功能按键；内置高性能LED光源，光源寿命20000小时，LED光源整合在喉镜中，无需额外光；源，镜子采用高清尖端图像采集电子芯片，图像清晰；
15 | 兰亭院区（呼吸内科） | 电子胸腔镜（内科胸腔镜） | 1 | 35 | 35 | 是
16 | 兰亭院区（眼科） | 眼科YAG激光治疗仪 | 1 | 35 | 35 | 是 | 裂隙灯：裂隙灯≥五档变倍，且与激光相同品牌及产地；模式：超高斯模式；焦点位置前后位移：前离焦+150 um,0 um,后离焦-150 um三档可选；瞄准光：四点瞄准光系统可检测到屈光介质散光变形；裂隙长度:1/3/5/9/14mm逐级调节，最大≥14mm，满足全眼裂隙照明观察
17 | 兰亭院区（烧伤整形与创面修复科） | 电动取皮刀 | 2 | 15 | 30 | 否
18 | 兰亭院区（烧伤整形与创面修复科） | 高效辐射烧伤治疗机 | 3 | 10 | 30 | 否 | 悬吊式
19 | 兰亭院区（内分泌科） | 免散瞳眼底相机 | 1 | 30 | 30 | 否 | 入围产品
20 | 兰亭院区（耳鼻喉科） | 多导睡眠监测仪 | 2 | 15 | 30 | 否
21 | 兰亭院区（烧伤整形与创面修复科） | 电动取皮刀（手术室） | 2 | 15 | 30 | 否
22 | 兰亭院区（烧伤整形与创面修复科） | 高效辐射烧伤治疗机悬吊式（重症监护室） | 3 | 10 | 30 | 否
23 | 兰亭院区（EICU） | 脑氧监测 | 1 | 30 | 30 | 是
24 | 兰亭院区（骨科） | 手足外科专用小骨充电动力系统及配套多种接口 | 1 | 30 | 30 | 是
25 | 兰亭院区（泌尿外科） | 全自动精子分析仪 | 1 | 30 | 30 | 否
26 | 兰亭院区（手术泌尿） | 等离子电切系统 | 1 | 30 | 30 | 否 | 可使用大环粗环犁形的有效功能，可做犁形电极前列腺剜、汽化手术。具有电切镜模式盐水下组织切割与凝血功能，腹腔镜手术模式下腹腔镜手术和开放手术双极电切和电凝功能。额定输出频率 ≥ 300KHz，切割模式下额定负载150Ω±10Ω,最大输出功率200 W±40 W， 凝血模式下额定负载100Ω±10Ω最大输出功率100 W±20 W。具有电切镜模式下盐水下组织切割与凝血功能；腹腔镜手术模式下腹腔镜手术和开放手术双极电切和电凝功能。需包含可在腹腔镜手术和开放手术下双极电凝电极（电凝钩、电凝钳、鸭嘴钳和分离钳）的配套使用。
27 | 兰亭院区（眼科） | 手术显微镜 | 1 | 30 | 30 | 是 | 光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统）T*镀膜技术；变倍系统：电动5档复消色差变倍器；主刀镜镜筒：45°倾斜角，f = 170 mm；XY平移范围：≥50mmX50mm，并具有一键自动复位功能
28 | 兰亭院区（眼科） | 角膜内皮细胞显微镜 | 1 | 30 | 30 | 是 | 测量范围 ： 300至1000um 增量1um；固视灯（中心）：九点固视灯：中心一点+中心八点（5°视角，45°间隔）；固视灯（周围）：六点固视灯：周围六点（27°视角，60°间隔）；2秒钟自动完成所有数据的分析
29 | 兰亭院区（泌尿外科） | 阴茎神经电生理检查仪 | 1 | 25 | 25 | 是
30 | 兰亭院区（眼科） | 非接触眼压计 | 2 | 12 | 24 | 否 | 工作模式：APC40、APC60（APC=自动气流控制系统）、 40、60；测量范围 ：1至60mmhg
31 | 兰亭院区（口腔科） | 牙科根测仪 | 3 | 8 | 24 | 是
32 | 兰亭院区（麻醉科，手术室） | 保温毯 | 7 | 3 | 21 | 是
33 | 兰亭院区（病理科） | 冷激光包埋盒打号机 | 2 | 10 | 20 | 否 | 采用激光打印，无需色带或者墨盒等专用打印耗材
34 | 兰亭院区（病理科） | 冷激光玻片打号机 | 2 | 10 | 20 | 否 | 采用激光打印，无需色带或者墨盒等专用打印耗材
35 | 兰亭院区（病理科） | 大体标本成像系统 | 2 | 10 | 20 | 否 | 成像像素：≥2400万，镜头直径：≥Φ62mm，主机自带OLED 7英寸高清显示屏,真实物理像素1920*1080,可实时观察拍照标体位置，实时对ESD标本形态大小、尺寸、面积进行实际测量，可与医院HIS、PACS等系统无缝连接。
36 | 兰亭院区（皮肤科） | 二氧化碳激光 | 1 | 20 | 20 | 否
37 | 兰亭院区（超声科） | 手术床 | 2 | 9 | 18 | 否 | 超声介入床，电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、4个主要动作组，由4组（不少于5个）独立液压缸液压驱动。具备平移功能，腰桥功能。具备独立机械脚踏式控制刹车系统。
38 | 兰亭院区（产科） | 盆底评估-治疗仪 | 1 | 18 | 18 | 否
39 | 兰亭院区（病区） | 晨间护理车 | 34 | 0.5 | 17 | 否
40 | 兰亭院区（超声科） | 单臂吊塔(麻醉塔) | 2 | 8 | 16 | 否 | 托盘-1个,托盘单抽屉-1个,等电位2个,机械横臂-1段,吊柱-1段,电源插座-8个,氧气终端-2个,空气终端-2个,负压终端-1个,麻醉废气终端-1个。托盘必须为铝合金材质，一体成型，纯平设计，表面无螺钉。配置免维护氧浓度监测系统，具备声光报警功能。
41 | 兰亭院区（超声科） | 单头无影灯 | 2 | 8 | 16 | 否 | 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。无影灯中心照度160,000Lx。光斑直径可以调节，最小光斑直径d10为140mm，最大光斑直径d10为270mm
42 | 兰亭院区（手术室） | 电切套装(泌尿科） | 2 | 8 | 16 | 否
43 | 兰亭院区（口腔科） | 次氯酸水发生器 | 1 | 16 | 16 | 是 | 满足 T/WSJD 40 2023《口腔综合治疗台水路清洗消毒技术规范》中对于诊疗 用水的卫生要求（菌落总数＜100cfu/ml、pH 值不小于 6.5且不大于 8.5）；腐蚀性报告：生成次氯酸水对牙椅管路基本无腐蚀：并提供相关第三方检测报告；次氯酸水pH值：6.20-6.80；次氯酸水有效氯含量：5mg/L~320mg/L
44 | 延安路院区 | （鼻科）切割器 | 1 | 15.8 | 15.8 | 是
45 | 延安路院区 | 耳内镜电钻 | 1 | 15.8 | 15.8 | 是
46 | 兰亭院区（手术室） | 铅屏风 | 3 | 5 | 15 | 否 | 双联，半透明
47 | 兰亭院区（呼吸内科） | 呼吸康复训练仪 | 1 | 15 | 15 | 否 | 集评估和训练于一体的智能化康复设备，支持肺功能测定、呼吸肌力评估、吸入给药训练、吸气肌训练、排痰训练等数字化模式
48 | 兰亭院区（检验科） | 普通培养箱 | 3 | 5 | 15 | 是
49 | 兰亭院区（眼科） | 数码影像裂隙灯显微镜 | 1 | 15 | 15 | 是 | 放大总倍数：6X、10X、16X、25X、40X；照明方式：上光源照明，暖色LED；裂隙高度宽度：1mm ～ 14mm连续可调、0mm ～ 14mm连续可调；数码采集器：内置式医用数字采集器（1200万像素）
50 | 兰亭院区（病区） | 耳温计 | 74 | 0.2 | 14.8 | 是
51 | 兰亭院区（耳鼻咽喉科） | 耳鼻喉综合治疗台 | 2 | 7 | 14 | 否 | 一台单工位，一台双工位
52 | 延安路院区 | 腹腔镜镜头 | 2 | 6.6 | 13.2 | 是 | 视向角：≥30°，分辨率≥9.36LP/mm，工作长度：≥310mm，外径：≥10mm，消毒要求：支持高温高压消毒灭菌
53 | 兰亭院区（手术室） | 胸骨锯 | 1 | 12 | 12 | 是
54 | 兰亭院区（手术室） | 输血加温仪 | 4 | 2.8 | 11.2 | 否
55 | 兰亭院区（病理科） | 细胞离心薄层制片机 | 1 | 10 | 10 | 是 | 具备12个离心漏斗位，离心头具备独立的密封盖，密封盖+机罩形成双层封闭系统，不锈钢离心漏斗夹可单独取出，进行清洗以及高温高压消毒
56 | 兰亭院区（检验科） | 血流变仪 | 1 | 10 | 10 | 否 | 全血粘度、血浆粘度、相关参数换算，全血测试时间：≤ 30s / 标本，血浆测试时间：≤ 0.4s / 标本，精度误差≤±1% ；重复性误差≤1％，采用双独立控制系统，确保不停机可持续工作
57 | 兰亭院区（检验科） | 超低温冰箱 | 2 | 5 | 10 | 否 | -80°
58 | 兰亭院区（口腔科） | 电刀 | 1 | 10 | 10 | 否
59 | 兰亭院区（心血管内科） | 6分钟步行试验 | 1 | 10 | 10 | 否 | 监测心电、心率、呼吸、血氧、血压等参数，且具备多参数并行实时趋势图，在进行六分钟过程中可以实时纪录异常事件
60 | 兰亭院区（产科门诊） | 母亲胎儿监护仪 | 2 | 5 | 10 | 否 | 1.配套原有中央监护；2.多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；3.支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；
61 | 兰亭院区（检验科） | 二氧化碳培养箱 | 2 | 5 | 10 | 是
62 | 兰亭院区（检验科） | 立式灭菌器 | 2 | 5 | 10 | 否
63 | 兰亭院区（妇科） | 超声波妇科治疗仪 | 1 | 9.8 | 9.8 | 否
64 | 延安路院区 | 喉内镜 | 15 | 0.6 | 9 | 是
65 | 延安路院区 | 微动力系统 | 1 | 9 | 9 | 否
66 | 延安路院区 | 胸腔镜器械 | 1 | 9 | 9 | 否
67 | 兰亭院区（超声科） | 麻醉机 | 1 | 9 | 9 | 否 | 支持≥7寸的彩色屏幕，双管机械流量计，具备锂电池，90分钟以上的工作时间。标配一个原厂同品牌（非OEM）挥发罐。支持动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。
68 | 兰亭院区（超声科） | 食道探头洗消设备 | 1 | 9 | 9 | 否
69 | 兰亭院区（病区） | 口服药车 | 17 | 0.5 | 8.5 | 否
70 | 兰亭院区（病区） | 病历车 | 34 | 0.25 | 8.5 | 否 | 25格，带锁
71 | 兰亭院区（病区） | 气垫床 | 85 | 0.1 | 8.5 | 否
72 | 兰亭院区（手术室） | 硬质容器盒 | 5 | 1.7 | 8.5 | 是 | 用于存放心脏器械和其他贵重精密器械
73 | 延安路院区 | 手摇式病床（翻身床） | 1 | 8 | 8 | 否 | 不锈钢结构制作，坚固耐用；铺板弹簧网为医用不锈钢材质，无级可调仰铺靠背，可调仰角0～35度，下肢功能恢复装置，床面可0-360°单双侧任意翻转
74 | 兰亭院区（检验科） | 显微镜 | 8 | 1 | 8 | 是 | 白光
75 | 兰亭院区（超声科） | 麻醉监护仪 | 1 | 8 | 8 | 否 | ≥12英寸显示屏，分辨率≥1280 x 800像素。电容触摸屏。具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，有创压，2通道体温。 插件式监护仪，插件箱≥4槽。
76 | 兰亭院区（检验科） | 多功能酶标仪 | 1 | 8 | 8 | 否 | 200-1000nm连续可调
77 | 兰亭院区（呼吸内科） | 全胸震荡排痰机 | 5 | 1.5 | 7.5 | 否 | 背心式
78 | 疼痛科 | 内热式针灸治疗仪 | 1 | 7 | 7 | 否
79 | 兰亭院区（手术室） | 自动膨宫加压器 | 2 | 3.5 | 7 | 否
80 | 兰亭院区（EICU） | 康复锻炼仪 | 1 | 7 | 7 | 否 | 脚踏自行车式
81 | 兰亭院区（麻醉科） | 支气管软镜（带吸引5.2） | 1 | 7 | 7 | 否
82 | 兰亭院区（麻醉科） | 支气管软镜（定位2.8） | 1 | 7 | 7 | 否
83 | 兰亭院区（病区，妇科） | 便携式吸引器 | 19 | 0.35 | 6.65 | 否
84 | 兰亭院区（妇科） | 永磁旋振治疗仪 | 1 | 6.4 | 6.4 | 否
85 | 兰亭院区（中药房） | 冰箱 | 2 | 3 | 6 | 否 | 对开玻璃门，1000L
86 | 兰亭院区（产科门诊） | 便携式胎心多谱乐仪 | 2 | 3 | 6 | 否 | 手持式
87 | 兰亭院区（口腔科） | 牙科种植手术工具盒 | 2 | 3 | 6 | 是
88 | 兰亭院区（EICU） | PICCO监测 | 1 | 6 | 6 | 否
89 | 兰亭院区（手术室） | 方形硅胶体位垫 | 30 | 0.2 | 6 | 否
90 | 兰亭院区（手术室） | 除颤仪（AED功能） | 1 | 6 | 6 | 否
91 | 兰亭院区（手术室） | 冲洗塔 | 2 | 2.8 | 5.6 | 否 | 用于泌尿外科和骨科手术冲洗用
92 | 延安路院区 | 鼻内镜 | 15 | 0.35 | 5.25 | 是
93 | 兰亭院区（妇科） | LEEP刀 | 1 | 5.2 | 5.2 | 否
94 | 兰亭院区（病区） | 平车（担架车） | 17 | 0.3 | 5.1 | 否 | 调节担架、不锈钢伸缩式输液架、氧气瓶支架、置物框，带刹车。
95 | 兰亭院区（病区） | 中心氧气表 | 340 | 0.015 | 5.1 | 否 | 德标，15L
96 | 手术室 | 器械清洗预处理机 | 1 | 5 | 5 | 否
97 | 眼科病房 | 间接眼底镜 | 1 | 5 | 5 | 是
98 | 兰亭院区（超声科） | 储镜柜 | 1 | 5 | 5 | 否 | 介入，食道探头
99 | 兰亭院区（手术室） | 冷光源机器 | 2 | 2.5 | 5 | 否
100 | 兰亭院区（检验科） | 荧光显微镜 | 1 | 5 | 5 | 是 | 含城乡系统
101 | 兰亭院区（手术室） | 腔镜器械容器盒 | 12 | 0.4 | 4.8 | 是
102 | 兰亭院区（手术室） | 圆形硅胶体位垫 | 15 | 0.3 | 4.5 | 否
103 | 延安路院区 | 电钻 | 4 | 1 | 4 | 否
104 | 兰亭院区（产科门诊） | 妇科诊疗台 | 1 | 4 | 4 | 否
105 | 兰亭院区（产科门诊） | 产检床 | 2 | 2 | 4 | 否
106 | 兰亭院区（妇科） | 督脉熏蒸床 | 2 | 2 | 4 | 否
107 | 兰亭院区（眼科） | 裂隙灯显微镜 | 2 | 2 | 4 | 否
108 | 兰亭院区（骨科） | 膝关节CPM机 | 2 | 2 | 4 | 否
109 | 兰亭院区（骨科） | 上肢关节CPM机 | 2 | 2 | 4 | 否
110 | 兰亭院区（手术室） | 内窥镜盒 | 25 | 0.15 | 3.75 | 是
111 | 兰亭院区（内镜中心） | 内镜转运车 | 8 | 0.45 | 3.6 | 否
112 | 兰亭院区（病区） | 轮椅 | 51 | 0.07 | 3.57 | 否 | 实心一体化轮
113 | 兰亭院区（内镜中心） | 内镜治疗车 | 3 | 1.18 | 3.54 | 否
114 | 延安路院区 | 普外科、骨科等手术器械 | 1 | 3.3911 | 3.3911 | 否
115 | 兰亭院区（口腔科） | 上颌窦水压内提升工具盒 | 1 | 3.3 | 3.3 | 是
116 | 兰亭院区（病区） | 氧饱和度监测仪 | 51 | 0.06 | 3.06 | 否
117 | 兰亭院区（产科门诊） | 电脑人体秤 | 1 | 3 | 3 | 否
118 | 兰亭院区（口腔科） | 骨劈开工具盒 | 1 | 3 | 3 | 是
119 | 兰亭院区（骨科） | 超声波理疗仪 | 1 | 3 | 3 | 是
120 | 兰亭院区（检验科） | 移液器 | 1 | 3 | 3 | 是
121 | 兰亭院区（口腔科） | 牙科种植弯手机 | 2 | 1.3 | 2.6 | 是
122 | 兰亭院区（病区） | 雾化表 | 170 | 0.015 | 2.55 | 否 | 德标
123 | 兰亭院区（病区） | 移动式脚踏吸引器 | 17 | 0.15 | 2.55 | 否 | 瓶子是否可重复消毒
124 | 延安路院区 | 空气消毒机（多功能层流净化杀菌机） | 2 | 1.2 | 2.4 | 否
125 | 兰亭院区（手术室，妇科） | 电动人流吸引器 | 4 | 0.6 | 2.4 | 否
126 | 福全分院 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 7 | 7 | 否 | 激光波长：10.6µm；激光器最大功率：40 W；超 脉 冲：调制频率1000Hz±1Hz； 指引光系统：650nm红色半导体指示光，可调光路校准； 系统控制：微电脑嵌入式控制系统； 操作系统：10英寸真彩触摸屏，软件版本终身免费升级
127 | 福全分院 | 多普勒血流检测仪BV-520T | 1 | 5 | 5 |  | 通过8.0MHZ血流探头辅助检测人体动脉/静脉血管的血流状况，测试血流平均速度
128 | 福全分院 | 口腔CT | 1 | 25 | 25 | 否
129 | 漓渚分院 | 数字式十二道心电图仪 | 1 | 4.5 | 4.5 | 否 | 1:输入阻抗：≥100M Ω（10Hz） 2: 频率响应：0.01Hz ~ 500Hz （+0.4dB~-3.0dB） 3: 耐极化电压：±900mV（±5%） 4: 共模抑制比：≥140dB 5: 采样率：64kHz/每导联 ，整机64万采样率，起搏为：80kHz 6:导联选择：手动/自动可选（支持Nehb、Cabrera导联体系）
130 | 漓渚分院 | 外周血管检测仪 | 1 | 8 | 8 | 否 | 1、踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等。 2、多种血压检测方式： 多普勒法测血压、示波法测血压； 3、操作方式：全触摸屏操控，同时支持无线控器操作； 4、自定义报告单模板功能： 多种报告单模板选择，可根据临床检测需求选择性显示ABI、BAI、TBI、脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压、脉压差）等参数。 5、 即时打印功能：无需通过PC机，可以直接连接打印机，输出报告； 6、配备大容量可充电锂电池，电池容量：6400mAh，支持4小时以上连续检测
131 | 稽东分院 | 心电工作站 | 1 | 2.9 | 2.9 | 否 | 门诊、体检均可做
132 | 延安路院区 | 牙科手机清洗机 | 1 | 3.6 | 3.6 | 否
133 | 兰亭院区（耳鼻喉科） | 等离子体手术系统 | 1 | 8 | 8 | 否